## TN Specifikācija
Aizstāt Pielikuma Nr.2 folderī esošo „Sterilizācijas korp. rekonstrukcija” 15.sējuma „TN tehnoloģija” failu „TN specifikācija” ar šo:
Būvobjekta nosaukums: Slimnīcas ēkas lit. 001 sterilizācijas korpusa rekonstrukcija
Adrese: Duntes iela 22, Rīga, kadastra Nr. 0100 017 0150
Stadija: tehniskais projekts
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums uzstādāms projekta ietvaros
1. | Ūdens filtrs un ūdens mīkstināšanas iekārta |  | Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram | Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram | gab. | 1
|  |  | Mīkstināšanas sistēma ūdens cietības, dzelzs amonija jonu noņemšanai (komplektā ar tvertni sāls novietošanai) | Sistēmas jauda vismaz 13 m3/dnn un 250 l/min. Attīrītā ūdens cietība līdz 2,5 mMol/l. Sistēma sastāv no sveķu un sāls tvertnēm, iekārtas vadības bloka. Brīvi programmējams darba un reģenerācijas režīms, to laiki un intervali. Sāls tvertnes ietilpība ne mazāk kā 75 kg. | gab. | 1
2. | Reversās osmozes iekārta |  | Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, izejošā ūdens kvalitāte <20-25 mikrosīmensi | Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, izejošā ūdens kvalitāte <20-25 mikrosīmensi. | gab. | 1
|  |  | Postfiltri konduktivitātes samazināšanai <3 mikrosīmensi | Postfiltri konduktivitātes samazināšanai ne vairāk kā 3 mikrosīmensi. Jauda ne mazāk kā 60 l/stundā. | gab. | 2
|  |  | Ro hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens uzkrāšanai | Hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens uzkrāšanai | gab. | 1
|  |  | Boilers mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri | Elektriskais ūdens sildītājs mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri. | gab. | 1
|  |  | Sūknis spiediena pacelšanai pēc RO | Sūknis spiediena pacelšanai līdz vismaz 4 bar. | gab. | 1
3. | Kombinēts tvaika un formaldehīda sterelizators, ietilpība 6 STU |  | Sterilizators |  | gab. | 1
|  |  | Ielādes rati |  | gab. | 2
|  |  | Ielādes rāmis |  | gab. | 1
4. | Tvaika sterelizators, ietilpība 8 STU |  | Sterilizators |  | gab. | 2
|  |  | Ielādes rati |  | gab. | 4
|  |  | Ielādes rāmis |  | gab. | 2
|  |  | Komplektējošie piederumi (tērauda paneļi starp sterilizātoriem, papildus sterilizācijas programma škirdrumiem) |  | kompl. | 1
5. | Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 8 DIN grozi. |  | Iekārta |  | gab. | 1
|  |  | Ielādes rāmis (3 līmeņu) |  | gab. | 1
6. | Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 15 DIN grozi. |  | Iekārta |  | gab. | 1
|  |  | Ielādes rāmis (6 līmeņu) |  | gab. | 1
|  |  | Ielādes rati |  | gab. | 2
|  |  | Komlektējošie piederumi (iekārtas nosedzošie tērauda paneļi) |  | kompl. | 1
7. | Transporta ratu dezinfekcijas iekārta |  | Iekārta |  | gab. | 1
8. | Centrālā ķīmisko līdzekļu dozēsanas sistēma |  | Dozēšanas sūkņi ar tos komplektējošiem piederumiem |  | gab. | 3
|  |  | Dozēšanas konsole (sistēmas vadības bloks) |  | gab. | 1
|  |  | Pievadi no iekārtas līdz mazgāšanas mašīnām |  | m | 95.78
|  |  | Drošības paliktņi zem ķīmisko līdzekļu tvertnēm |  | gab. | 3
PIEZĪMES:
1. Iekārtu komplektā iekļauta piegāde, montāža un personāla apmācība
IEBŪVĒJAMO MĒBEĻU UN PIEDERUMU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums |  | Komplektējošās daļas |  | Mērvienība | Daudzums uzstādāms projekta ietvaros
1. | Mazgāšanas telpas darba virsma no nerūsējošā tērauda 8840 x 700 x 40 mm |  | 3m garas virsmas galda virsmas 8840 x 700 x 40 mm izveidei |  | gab. | 3
|  |  | Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 2 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 1200 x 680 x 850 mm |  | gab. | 3
|  |  | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm |  | gab. | 2
|  |  | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 400 x 300 x 200 mm |  | gab. | 1
|  |  | Galda virsmā un zem tās iestrādāta instrumentu pirmapstrādes stacija. Koējie izmēri 2100x680x850 mm. Komplektācija: divas izlietnes 500 x 500 x 250 mm, Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša, Aerosola aizsargstikls, Aerosola nosūcējs, divas konsoles ar saspiestā gaisa un ūdens pistolēm dobo instrumentu apstrādei, slēgti skapītši zem galda virsmas ar vaļēju vietu tvaika ģeneratora novietošanai. |  | gab. | 1
|  |  | vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā |  | gab. | 6
|  |  | Aerosola aizsargstikls |  | gab. | 0
|  |  | Aerosola nosūcējs |  | gab. | 0
|  |  | Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs, tai skaitā instrumentu tīrīšanas gaisa un ūdens spiediena pistoles |  | gab. | 2
|  |  | Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša |  | gab. | 0
2. | Mazgāšanas telpas darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm |  | Darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm |  | gab. | 1
|  |  | Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 1 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 600 x 680 x 850 mm |  | gab. | 1
|  |  | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. |  | gab. | 1
|  |  | Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs |  | gab. | 1
|  |  | vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā |  | gab. | 5
3. | Nerūsējošā tērauda iebūvējamas mazgāšanas rāmju pārvietošanas slūžas starp pakošanas un mazgāšanas telpām. |  | Ar divām vertikāli veramām durvīm, kas vienlaicīgi nav atveramas, izņemot servisa režīmā. 750-800 x 1800-1900 x 940 mm. Slūžu kameras izmēri piemēroti mazgāšanas rāmju izmēriem. |  | gab. | 1
4. | Gaisa kompresors |  | Bezeļļas galvenais kompresors, 8 bar, 6,6 m3/h |  | gab. | 1
|  |  | Bezeļļas rezerves kompresors, 8 bar, 2,2 m3/h |  | gab. | 1
PIEZĪMES:
1. Iekārtu komplektā iekļauta piegāde, montāža un personāla apmācība
AUKSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Materiala nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums
1. | Daudzslāņu PEX caurule 40x4mm |  | m |  | 24
2. | Daudzslāņu PEX caurule 15x2mm |  | m |  | 32
3. | Daudzslāņu PEX caurule 20x2,25mm |  | m |  | 7
4. | Daudzslāņu caurule 32x3,5mm |  | m |  | 9
5. | Daudzslāņu PEX caurule 80x5mm |  | m |  | 24
6. | Daudzslāņu PEX caurule 25x25mm |  | m |  | 20
7. | Montāžas papildus materiāli |  | komplekts |  | 1
KARSTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Materiala nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums
1. | Daudzslāņu PEX caurule 20x2,25mm |  | m |  | 7
2. | Daudzslāņu PEX caurule 25x2,5mm |  | m |  | 5
3. | Daudzslāņu PEX caurule 40x4mm |  | m |  | 1
4. | Daudzslāņu PEX caurule 50x4,5mm |  | m |  | 13
5. | Montāžas papildmateriāli |  | komplekts |  | 1
DESTILĒTĀ ŪDENS CAURUĻU SISTĒMAS SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Materiala nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums
1. | Nerūsējošā tērauda caurule 16x2mm |  | m |  | 3
2. | Nerūsējošā tērauda caurule 20x2,25mm |  | m |  | 1
3. | Nerūsējošā tērauda caurule 25x2,5mm |  | m |  | 5
4. | Nerūsējošā tērauda caurule 40x4mm |  | m |  | 1
5. | Nerūsējošā tērauda caurule 50x4,5mm |  | m |  | 23
6. | Montāžas papildmateriāli |  | komplekts |  | 1
DOZĒSANS SISTEMAS CAURUĻU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Materiala nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums
1. | Nerusējosa tērauda caurule 8x1mm (vienlaidus - bez šuvēm) |  | m |  | 97
2. | Montāžas papildmateriāli |  | komplekts |  | 1
SASPIESTA GAISA SISTEMAS CAURUĻU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Materiala nosaukums |  | Mērvienība |  | Daudzums
1. | Nerusējosa tērauda caurule |  | m |  | 58
2. | Montāžas papildmateriāli |  | komplekts |  | 1

## 1-2 Ūdens sagatavošana
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
1. | Ūdens filtrs un ūdens mīkstināšanas iekārta | 2 | Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram | Smilšu filtrs Mehānisko piemaisījumu filtrēšanai līdz 15 mikronu izmēram | gab. | 1
|  | 3 | Mīkstināšanas sistēma ūdens cietības, dzelzs amonija jonu noņemšanai (komplektā ar tvertni sāls novietošanai) | Sistēmas jauda vismaz 13 m3/dnn un 250 l/min. Attīrītā ūdens cietība līdz 2,5 mMol/l. Sistēma sastāv no sveķu un sāls tvertnēm, iekārtas vadības bloka. Brīvi programmējams darba un reģenerācijas režīms, to laiki un intervali. Sāls tvertnes ietilpība ne mazāk kā 75 kg. | gab. | 1
2. | Reversās osmozes iekārta | 5 | Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, izejošā ūdens kvalitāte <20-25 mikrosīmensi | Osmozes iekārta, jauda 130 L/stundā, izejošā ūdens kvalitāte <25 mikrosīmensi. | gab. | 1
|  | 6 | Postfiltri konduktivitātes samazināšanai <3 mikrosīmensi | Postfiltri konduktivitātes samazināšanai ne vairāk kā 3 mikrosīmensi. Jauda ne mazāk kā 60 l/stundā. | gab. | 2
|  | 7 | Ro hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens uzkrāšanai | Hidrofors 200 Litri sagatavotā ūdens uzkrāšanai | gab. | 1
|  | 8 | Boilers mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri | Elektriskais ūdens sildītājs mīkstinātā ūdens sildīšanai 150 Litri. | gab. | 1
|  | 9 | Sūknis spiediena pacelšanai pēc RO | Sūknis spiediena pacelšanai līdz vismaz 4 bar. | gab. | 1

## 3 - Sterilizators 6STU
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
3. | Kombinēts tvaika un formaldehīda sterelizators, ietilpība 6 STU | 10 | Sterilizators | PAMATPRASĪBAS | gab. | 1
Sterilizācijas iekārta paredzēta medicīnisko instrumentu, medicīnisko ierīču un materiālu sterilizācijas ar tvaiku un formaldehīdu.
Temperatūra: 60º C to 134º C
Kameras ietilpība - 6 STU konteineri. Konteinera izmērs 300 x 300 x 600mm
IZMĒRI
Kopējais iekārtas platums, tajā skaitā servisa piekļuvei, ne lielāks par 1400 mm
Augstums -ne vairā kā 2600 mm Dziļums ne vairāk kā1500 mm
Ergonomisks ielādes augstums - 800 mm (+/- 50 mm) no grīdas
KAMERA
Kamera paredzēta horizontālai ielādei, četrstura veida šķērsgriezuma formas, ar ārējo apvalku un kopējo tilpumu ne lielāku kā 450 L
Kameras izmēri: Platums 640-660 mm Dziļums 950-1050 mm Augstums 640-660 mm
IZMANTOTIE MATERIĀLI
Kamera un ārējais apvalks ražots no sekojošiem materiāliem:
Kamera: 316L nerūsējošais tērauds, vismaz 5 mm biezumā
Caurules un savienojumi: 316L nerūsējošais tērauds.
Vadulas: nerūsējošais tērauds.
Durvju materiāls 316L nerūsējošais tērauds
Kameras apvalks: nerūsējošais tērauds, vismaz 4 mm biezs, U-veida profila, metināts visapkārt kamerai.
Kamera un durvis izolētas ar minerālvati, 50-80 mm biezumā. Izolācija pārklāta ar alumīnija foliju, vismaz 1 mm biezu.
KAMERAS DURVIS
Sterilizators ir ar divām durvīm
Durvis ir automātiski veramas, elektriski darbināmas, ar vertikālu vēršanās virzienu, atvēršanās virziens - uz leju.
Durvju mehānisms ir ar drošības sistēmu, kas neļauj tām atvērties, līdz spiediens kamerā izlīdzinājies ar atmosfēras spiedienu (+/- 100 mbar)
Durvju aizvēršanas mehānisms aprīkots ar drošības sistēmu pret svešķermeņu atrašanos durvju aizvēršanās ceļā. Aizvēršanās tiek pārtraukta, ja aizvēršanās spēks pārsniedz 150 N
Durvju blīvējums ražots no masīvas silikona gumijas
Durvju blīvējuma montāža/demontāža tiek veikta attiecīgi ar vakuumu/saspiestu gaisu, ko pievada iekārta servisa automātiskā režīmā
IEKĀRTAS VADĪBA
Visi sterilizācijas cikla procesi pilnībā tiek vadīti un kontrolēti ar PLC (Programmable logic controller) un ir pilnībā automātiski
Vadības panelis ir aprīkots ar krāsainu displeju ielādes pusē,
Ielādes pusē jābūt sekojošām vadības funkcijām: • Programmu izvēlne un startēšana • Procesa parametru atainošana uz displeja • Automātiska iekārtas izslēgšana un ieslēgšana/uzsildīšana pēc laika iestatījuma. • Kļūdu ziņojumi un instrukciju teksti, kļūdu vēsture. • Apkalpošanas ziņojumi. • Pamatrādītāju un iestatījumu atainošana un konfigurēšana. • Mērījumu nolasījumi. • PLC diagnostika • Lietotāju parametru vadība (piekļuve, lietotāja paroles, autorizācija) • Servisa funkcijas
Vadības panelis izvietots ergonomiskā augstumā: 1400 - 1500 mm no grīdas, tas nedrīkst atrasties virs kameras durvīm
Piekļuve vadības programmām, parametru iestatīšanai, kalibrācijai, servisam tiek nodrošināta ar parolēm, ar iespēju individuāli variēt piekļuves līmeni.
Brīdinājumi (skaņas un vizuālie) - automātisku procesa pārbaudi un kļūdu labojumu nodrošina iekārtas paškontroles sistēma
Iekārtai jābūt vadības panelim arī izlādes pusē, kas ataino datumu, laiku, sterilizācijas programmu un cikla fāzi, kļūdu ziņojumus, durvju stāvokli. Taustiņš durvju atvēršanai/aizvēršanai.
LED displejs procesa statusa atainošanai abās iekārtas pusēs, kas ataino cikla laiku, ielādes/izlādes iespēju, kā arī kļūdu cikla laikā.
Lokālā tīkla pieslēgums, kas nodrošina datu lejupielādi personāldatorā.
Iekārtā iebūvēts printeris, kas nodrošina procesa parametru izdruku. Tajā jābūt vismaz cikla identifikācijas numuram, datumam un procesa parametriem
TVAIKA ĢENERATORS
Tvaika ģenerators iebūvēts iekārtā. Ģeneratora kamerai un caurulēm jābūt ražotām no nerūsējošā tērauda. Ģeneratoram jānodrošina sauss tvaiks ar minimālu kondensāta daudzumu, kas atbilst EN 285 normām.
Minimālā ģeneratora jauda ir 45kW
Ģeneratora automātiska uzpildes funkcija, kas nodrošina pietiekamu uzpildes spiedienu un cikla nepārtrauktību.
Kontaktoriem un slēdžiem jābūt iebūvētiem atsevišķā, slēgtā nodalījumā.
VAKUUMA SŪKNIS
Vakuuma sūknis montēts uz gumijas vibroamortizatoriem, būvēts uz ūdens gredzena principa, lai nodrošinātu augstu vakuuma ražību un vakuuma dziļumu zem 30 mbar (pie temperatūras <150C)
Aukstā ūdens patēriņs vakuuma sūkņa dzesēšanai (<150C) ne lielāks kā 220 L uz vienu ciklu. Pieslēdzoties ārējai vakuuma sūkņa dzesēšanas iekārtai ūdens patēriņš nepārsniedz 10 L uz vienu ciklu.
GAISA FILTRS
Maināms filtrs atmosfēras gaisa filtrācijai 0,2 mm lielu daļiņu filtrācijai
FORMALDEHĪDA FUNKCIJU NODROŠINĀŠANA
formaldehīda tvaikotājs
Sterilizācija tiek nodrošināta ar 3% formaldehīda šķīdumu
Pēc tvaika sterilizācijas cikla iekārtai jāatdziest ne vēlāk kā vienas stundas laikā, lai varētu uzsākt formaldehīda sterilizācijas procesu.
TEHNISKAIS APRĪKOJUMS UN PARAMETRI
Iekārta aprīkota ar drošības vārstiem kamerai, apvalkam un tvaika ģeneratoram
Ūdens-, tvaika-, gaisa-, kā arī kameras, apvalka un durvju blīvējuma darba spiediena manometri izvietoti agregātu telpā labi pārredzamā vietā.
Avārijas slēdzis ir gan ielādes, gan izlādes pusē.
Validācijas pieslēguma vieta termopāra testam.
Pieslēguma vieta ārējai vakuuma sūkņa dzesēšanas iekārtas izbūvei
Kopējais iekārtas elektrības patēriņš uz ciklu ne lielāks kā 14 kWh
Skaņas līmenis nepārsniedz 65 dB
KONTROLIERĪCES
Kameras temperatūra tiek mērīta ar diviem neatkarīgiem PT 1000 sensoriem, no kuriem viens tiek izmantots procesa vadībai, bet otrs - dokumentācijai. Neskritību gadījumā tiek reģistrēta procesa kļūda.
Spiediens kamerā tiek mērīts ar diviem neatkarīgiem spiediena pārveidotājiem, no kuriem viens tiek izmantots procesa vadībai, bet otrs - dokumentācijai. Neskritību gadījumā tiek reģistrēta procesa kļūda.
Kameras un apvalka spiediena/temperatūras regulēšana ir savstarpēji neatkarīgas
KONSTRUKCIJA
Iekārtas pēdas ir individuāli regulējamas, un montētas pie kameras konstrukcijas rāmja.
Servisa piekļuve tiek nodrošināta tikai no iekārtas priekšpuses.
PROGRAMMAS
Sterilizācijas programmām jābūt ar frakcionēta vakuuma cikliem un vakuuma žāvēšanu atbilstoši EN 285 un EN 14180 prasībām. Visu programmu parametriem jābūt uzglabātiem PLC. (Programmable logic controller). Nr. Programmas nosaukums 1 Instrumenti, 134°C 2 Auduma pakas, 134°C 3 Gumija, 121 °C 4 Smagie instrumenti 134°C 5Porainie materiāli, 125°C 6. Formaldehīda 60°C 7 Uzsildīšanas - Vakuuma tests 8 Bowie Dick tests 9 Vakuuma tests 10. Speciālā, 134°C;60 min
STANDARTI
Sterilizators atbilst sekojošiem standartiem: 98/37/EC 2006/42 EC 97/23 EC MDD 93/42 EEC 2004/108/EC 2006/95/EC EN 285, EN 14180
GARANTIJA
Garantija - 24 mēneši pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
Sterilizācijas kamerai - ražotāja garantija vismaz 10 gadus pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
PAPILDU PRASĪBAS
Visu 3. un 4. punktā prasīto sterilzatoru ārējiem un ielādes augstumiem jābūt vienādiem
Lietošanas rokasgrāmatai un displeja tekstam jābūt latviešu valodā
|  | 11 | Ielādes rati | Transporta (ielādes) rati: rāmis ražots no pulēta nerūsējošā tērauda AISI 304 ar kvadrātveida šķērsgriezuma laukumu. Ratiem ir centrēšanas ierīce savienošanai ar sterilizatoru, četri riteņi vismaz 100mm diametrā, no kuriem divi ir stūrējami un aprīkoti ar bremzi. | gab. | 2
|  | 12 | Ielādes rāmis | Ielādes rāmis. Ražots no pulēta AISI 304 nerūsējošā tērauda. Divi plaukti, no kuriem vismaz vienam ir maināms augstums vismaz piecās pozīcijās. | gab. | 1

## 4 - Sterilizators 8STU
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
4. | Tvaika sterelizators, ietilpība 8 STU | 13 | Sterilizators | PAMATPRASĪBAS | gab. | 2
Sterilizācijas iekārta (divas vienības) paredzēta medicīnisko instrumentu, medicīnisko ierīču un materiālu tvaika sterilizācijai.
Temperatūra: 121º C līdz 134º C
Kameras ietilpība - 8 STUkonteineri. Konteinera izmērs 300 x 300 x 600mm
IZMĒRI
Kopējais iekārtas platums, tajā skaitā servisa piekļuvei, ir ne lielāks par 1000 mm
Augstums ne vairāk kā 2600 mm Dziļums nevairāk kā 1800 mm
Ergonomisks ielādes augstums - 800 mm (+/- 50 mm) no grīdas
KAMERA
Kamera paredzēta horizontālai ielādei, četrstūra veida šķērsgriezuma formas, ar ārējo apvalku un kopējo tilpumu ne lielāku kā 600 L
Kameras izmēri: Platums 640-660 mm Dziļums 1300-1400 mm Augstums 640-660 mm
IZMANTOTIE MATERIĀLI
Kamera un ārējais apvalks ražots no sekojošiem materiāliem:
Kamera: 316L nerūsējošais tērauds, vismaz 5 mm biezumā
Caurules un savienojumi: 316L nerūsējošais tērauds.
Vadulas: nerūsējošais tērauds.
Durvju materiāls 316L nerūsējošais tērauds
Kameras apvalks: nerūsējošais tērauds, vismaz 4 mm biezs, U-veida profila, metināts visapkārt kamerai.
Kamera un durvis izolētas ar minerālvati, 50-80 mm biezumā. Izolācija pārklāta ar alumīnija foliju, vismaz 1 mm biezu.
KAMERAS DURVIS
Sterilizators ir ar divām durvīm
Durvis ir automātiski veramas, elektriski darbināmas, ar vertikālu vēršanās virzienu, atvēršanās virziens - uz leju.
Durvju mehānisms ir ar drošības sistēmu, kas neļauj tām atvērties, līdz spiediens kamerā izlīdzinājies ar atmosfēras spiedienu (+/- 100 mbar)
Durvju aizvēršanas mehānisms aprīkots ar drošības sistēmu pret svešķermeņu atrašanos durvju aizvēršanās ceļā. Aizvēršanās tiek pārtraukta, ja aizvēršanās spēks pārsniedz 150 N
Durvju blīvējums ražots no masīvas silikona gumijas
Durvju blīvējuma montāža/demontāža tiek veikta attiecīgi ar vakuumu/saspiestu gaisu, ko pievada iekārta servisa automātiskā režīmā
IEKĀRTAS VADĪBA
Visi sterilizācijas cikla procesi pilnībā tiek vadīti un kontrolēti ar PLC (Programmable logic controller)un ir pilnībā automātiski
Vadības panelis ir aprīkots ar krāsainu displeju ielādes pusē,
Ielādes pusē jābūt sekojošām vadības funkcijām: • Programmu izvēlne un startēšana • Procesa parametru atainošana uz displeja • Automātiska iekārtas izslēgšana un ieslēgšana/uzsildīšana pēc laika iestatījuma. • Kļūdu ziņojumi un instrukciju teksti, kļūdu vēsture. • Apkalpošanas ziņojumi. • Pamatrādītāju un iestatījumu atainošana un konfigurēšana. • Mērījumu nolasījumi. • PLC diagnostika • Lietotāju parametru vadība (piekļuve, lietotāja paroles, autorizācija) • Servisa funkcijas
Vadības panelis izvietots ergonomiskā augstumā: 1400 - 1500 mm no grīdas, tas nedrīkst atrasties virs kameras durvīm
Piekļuve vadības programmām, parametru iestatīšanai, kalibrācijai, servisam tiek nodrošināta ar parolēm, ar iespēju individuāli variēt piekļuves līmeni.
Brīdinājumi (skaņas un vizuālie) - automātisku procesa pārbaudi un kļūdu labojumu nodrošina iekārtas paškontroles sistēma
Iekārtai jābūt vadības panelim arī izlādes pusē, kas ataino datumu, laiku, sterilizācijas programmu un cikla fāzi, kļūdu ziņojumus, durvju stāvokli. Taustiņš durvju atvēršanai/aizvēršanai.
LED displejs procesa statusa atainošanai abās iekārtas pusēs, kas ataino cikla laiku, ielādes/izlādes iespēju, kā arī kļūdu cikla laikā.
Lokālā tīkla pieslēgums, kas nodrošina datu lejupielādi personāldatorā.
Iekārtā iebūvēts printeris, kas nodrošina procesa parametru izdruku. Tajā jābūt vismaz cikla identifikācijas numuram, datumam un procesa parametriem
TVAIKA ĢENERATORS
Tvaika ģenerators iebūvēts iekārtā. Ģeneratora kamerai un caurulēm jābūt ražotām no nerūsējošā tērauda. Ģeneratoram jānodrošina sauss tvaiks ar minimālu kondensāta daudzumu, kas atbilst EN 285 normām.
Minimālā ģeneratora jauda ir vismaz 56 kW
Ģeneratora automātiska uzpildes funkcija, kas nodrošina pietiekamu uzpildes spiedienu un cikla nepārtrauktību.
Kontaktoriem un slēdžiem jābūt iebūvētiem atsevišķā, slēgtā nodalījumā.
VAKUUMA SŪKNIS
Vakuuma sūknis montēts uz gumijas vibroamortizatoriem, būvēts uz ūdens gredzena principa, lai nodrošinātu augstu vakuuma ražību un vakuuma dziļumu zem 40 mbar (pie temeratūras <150C)
Aukstā ūdens patēriņs vakuuma sūkņa dzesēšanai (<150C) ne lielāks kā 260 L uz vienu ciklu. Pieslēdzoties ārējai vakuuma sūkņa dzesēšanas iekārtai ūdens patēriņš nepārsniedz 10 L uz vienu ciklu.
GAISA FILTRS
Maināms filtrs atmosfēras gaisa filtrācijai 0,2 mm lielu daļiņu filtrācijai
TEHNISKAIS APRĪKOJUMS UN PARAMETRI
Iekārta aprīkota ar drošības vārstiem kamerai, apvalkam un tvaika ģeneratoram
Ūdens-, tvaika-, gaisa-, kā arī kameras, apvalka un durvju blīvējuma darba spiediena manometri izvietoti agregātu telpā labi pārredzamā vietā.
Avārijas slēdzis ir gan ielādes, gan izlādes pusē.
Validācijas pieslēguma vieta termopāra testam.
Pieslēguma vieta ārējai vakuuma sūkņa dzesēšanas iekārtas izbūvei
Kopējais iekārtas elektrības patēriņš uz ciklu ne lielāks kā 17 kWh
Skaņas līmenis nepārsniedz 65 dB
KONTROLIERĪCES
Kameras temperatūra tiek mērīta ar diviem neatkarīgiem PT 1000 sensoriem., no kuriem viens tiek izmantots procesa vadībai, bet otrs - dokumentācijai. Neskritību gadījumā tiek reģistrēta procesa kļūda.
Spiediens kamerā tiek mērīts ar diviem neatkarīgiem spiediena pārveidotājiem, no kuriem viens tiek izmantots procesa vadībai, bet otrs - dokumentācijai. Nesakritību gadījumā tiek reģistrēta procesa kļūda.
Kameras un apvalka spiediena/temperatūras regulēšana ir savstarpēji neatkarīgas
KONSTRUKCIJA
Iekārtas pēdas ir individuāli regulējamas, un montētas pie kameras konstrukcijas rāmja.
Servisa piekļuve tiek nodrošināta tikai no iekārtas priekšpuses.
PROGRAMMAS
Sterilizācijas programmām jābūt ar frakcionēta vakuuma cikliem un vakuuma žāvēšanu atbilstoši EN 285 prasībām. Visu programmu parametriem jābūt uzglabātiem PLC. (Programmable logic controller). Nr. Programmas nosaukums 1 Instrumenti, 134°C 2 Auduma pakas, 134°C 3 Gumija, 121 °C 4 Smagie instrumenti 134°C 5 Porainie materiāli, 125°C 6. Gravitācijas programma 121°C 7 Uzsildīšanas - Vakuuma tests 8 Bowie Dick tests 9 Vakuuma tests 10. Speciālā, 134°C;60 min 11. Šķīdumi, 121°C, (vienai iekārtai)
STANDARTI
Sterilizators atbilst sekojošām direktīvām un standartiem: 98/37/EC 2006/42 EC 97/23 EC MDD 93/42 EEC 2004/108/EC 2006/95/EC EN 285
Lietošanas rokasgrāmatai un displeja tekstam jābūt latviešu valodā
GARANTIJA
Garantija - 24 mēneši pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
Sterilizācijas kamerai - ražotāja garantija vismaz 10 gadus pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
PIEDERUMI
|  | 14 | Ielādes rati | Transporta (ielādes) rati: rāmis ražots no pulēta nerūsējošā tērauda AISI 304 ar kvadrātveida šķērsgriezuma laukumu. Ratiem ir centrēšanas ierīce savienošanai ar sterilizatoru, četri riteņi vismaz 100mm diametrā, no kuriem divi ir stūrējami un aprīkoti ar bremzi. | gab. | 4
|  | 15 | Ielādes rāmis | Ielādes rāmis. Ražots no pulēta AISI 304 nerūsējošā tērauda. Divi plaukti, no kuriem vismaz vienam ir maināms augstums vismaz piecās pozīcijās. | gab. | 2

## 5 - Dez iekārta 8 DIN
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
5. | Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 8 DIN grozi. | 17 | Iekārta | PAMATPRASĪBAS | gab. | 1
Medicīnisko instrumentu mazgāšanas dezinfekcijas iekārta pirmsmazgāšanas, mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas programmām
Kameras ietilpība ir 4/6/8 DIN grozi.Groza izmērs 480x250x60mm
IZMĒRI
Izmēri: Platums: līdz 900 mm Dziļums: līdz 700 mm Augstums: līdz 900 mm
Iekārta montēta uz nerūsējošā tērauda pamatnes skapīša ar atvilktni. Platuma un dziļuma izmēri - atbilstoši iekārtai, augstums 600 mm +/- 50mm
MAZGĀŠANAS KAMERA
Kameras izmēri: Platums līdz 600 mm Dziļums līdz 600 mm Augstums līdz 650 mm
IZMANTOTIE MATERIĀLI
Kamera ražota no nerūsējošā tērauda:
Kamera - 316L nerūsējošais tērauds, vismaz 1,5 mm biezumā.
Kameras ārpuse - nerūsējošais tērauds
KAMERAS DURVIS
Iekārtai ir atgāžamas durvis. Atvēršanās virziens - uz leju. Durvju nestspēja ir atbilstoša, lai to var izmantot ielādei uzpildītu rāmju novieošanai uz tām.
Durvju blīvējums ražots no silikona gumijas.
IEKĀRTAS VADĪBA
Mazgāšanas/dezinfekcijas, kā arī žāvēšanas cila fāzes tiek automātiski kontrolētas ar mikroprocesoriem.
Piekļuve vadības programmām, parametru iestatīšanai, kalibrācijai, servisam tiek nodrošināta ar parolēm, ar iespēju individuāli variēt piekļuves līmeni.
Vadības panelis ir aprīkots ar krāsainu displeju,
Vadības panelim jābūt sekojošām vadības funkcijām: • Programmu izvēlne un startēšana • Procesa parametru atainošana uz displeja • Automātiska iekārtas izslēgšana un ieslēgšana. • Kļūdu ziņojumi un instrukciju teksti, kļūdu vēsture. • Apkalpošanas ziņojumi. • Pamatrādītāju un iestatījumu atainošana un konfigurēšana. • Mērījumu nolasījumi. • PLC diagnostika • Lietotāju parametru vadība (piekļuve, lietotāja paroles, autorizācija) • Servisa funkcijas
Vadības panelis nedrīkst atrasties virs kameras durvīm
LED displejs procesa statusa atainošanai , kas ataino cikla laiku, ielādes/izlādes iespēju, kā arī kļūdu cikla laikā.
Iespēju attālināti pievienoties datoram iekārtas darbības parametru pārraidei nodrošina vismaz 2x RS 232 un RS485.
ŪDENS SŪKNIS
Mazgāšanas sūknis ar jaudu vismaz 350 L/min ir iebūvēts iekārtā
Mazgāšanas sūkņa rotors ražots no nerūsējošā tērauda
Mazgāšanas sūkņa spiediens tiek kontrolēts ar spiediena sensoru.
Ūdens patēriņš ir ne vairāk kā 15 l uz vienu cikla fāzi
ŪDENS SILDĪŠANA
Ūdens tvertnes sildelements ir iebūvēts mazgāšanas kamerā. Tajā tiek nodrošināta ūdens elektriska sildīšana ar jaudu ne mazāk kā 8 kW.
Elektriskie sildelementi atrodas zem kamerā iebūvēta, noņemama noslēgsieta.
ŪDENS PIESLĒGUMS
Iekārtai jābūt aukstā -, karstā-, un demineralizētā ūdens pieslēguma vietām.
Ūdens pievads ir fiziski nodalīts no kameras, lai izvairītos no sanitārās sistēmas piesārņošanas iekārtas kļūdu gadījumā.
MAZGĀŠANAS PROPELLERI
Mazgāšanas propelleri izvietoti kameras augšā un apakšā. Papildus propelleri izvietoti ielādes rāmī virs katra ielādes līmeņa.
Ielādes rāmis tiek automātiski savienots ar ūdens un žāvēšanas sistēmu.
ĶĪMISKO LĪDZEKĻU DOZĒŠANA
Iekārtai ir vismaz 3 automātiski detergentu dozēšanas sūkņi.
Dozēšanas sūkņu jauda ir vismaz 10 L/h
Katra dozatora detergentu padeves plūsma tiek kontrolēta ar individuāliem plūsmas mērītājiem.
Katrs dozēšanas sūknis aprīkots ar ķīmisko līdzekļu koncentrāta līmeņa sensoru. Brīdinājums par zemu līmeni tiek atainots uz vadības displeja.
ŽĀVĒŠANA
Žāvēšana tiek veikta ar ventilatoru un elektrisku sildelementu, gaisa ieplūde caur HEPA filtru ar 99,95% filtrācijas spēju.
Ventilatora jauda vismaz 350 m3/h
Ventilatoram jābūt darbināmam ar bezkontakta motoru, lai izvairītos no oglekļa putekļiem.
Sildelementa jauda vismaz 3.5 kW
MĒRINSTRUMENTI
Mazgāšanas šķidruma temperatūra tiek mērīta ar vismaz diviem neatkarīgiem sensoriem.
PROGRAMMAS
Ne mazāk kā 12 fiksētas darba programmas, kuru iestatījumi tiek uzglabāti mikroprocesorā, ar iespēju tās atsevišķi izvēlēties.
Iekārta automātiski atpazīst pārmērīgu putošanos skalošanas laikā. Šādā gadījumā skalošana tiek automātiski atkārtota.
KONSTRUKCIJA
Iekārtas pēdas ir individuāli regulējamas, un montētas pie kameras konstrukcijas rāmja.
Validācijas pieslēguma vieta termopāra testam.
Pieslēguma vieta darba šķīduma paraugu ņemšanai.
Brīvi novietotas iekārtas siltuma izstarojums ne lielāks par 0.4 KW
Skaņas līmenis mazgāšanas laikā nepārsniedz 65 dB
STANDARTI
Iekārtai jāatbilst sekojošiem standartiem: EN 15883 EN 93/42 CEE EN 61010-1 EN 61010-2-040
EN 15883 atbilstībai jābūt apstiprinātai neatkarīgā autorizētā iestādē.
Lietošanas rokasgrāmatai un displeja tekstam jābūt latviešu valodā
GARANTIJA
Garantija - 24 mēneši pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
PIEDERUMI UN PAPILDELEMENTI
|  | 18 | Ielādes rāmis (3 līmeņu) | 3-līmeņu ielādes rāmis. Ietilpība: 6 standarta instrumentu grozi, 480 x 250 x 60 mm | gab. | 1

## 6 - Dez iekārta 15 DIN
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
6. | Instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārta, ietilpība 15 DIN grozi. | 19 | Iekārta | PAMATPRASĪBAS | gab. | 1
Medicīnisko instrumentu mazgāšanas dezinfekcijas iekārta pirmsmazgāšanas, mazgāšanas, skalošanas un žāvēšanas programmām
Kameras maksimālā ietilpība ir 15-18 DIN grozi.Groza izmērs 480x250x60mm
IZMĒRI
Izmēri: Platums: ne vairāk kā 950 mm Dziļums: ne vairāk kā 1000 mm
Iekārtas instalācijas un servisa apkope tiek nodrošināta iekārtas platuma robežās + 200mm.
MAZGĀŠANAS KAMERA
Kameras tilpums ir ne vairāk 350 L, tā ir ar horizontālu ielādi.
Kameras izmēri: Platums ne vairāk kā 650 mm Dziļums ne vairāk kā 800 mm Augstums ne vairāk kā 700 mm
Kamerai jābūt izgaismotai procesa vizuālās kontroles veikšanai.
Izplūdes gaisa vadā jābūt vārstam, kas pasargā no siltuma zuduma mazgāšanas, skalošanas un termālās dezinfekcijas fāzes laikā. Tam jāatveras automātiski žāvēšanas laikā.
IZMANTOTIE MATERIĀLI
Kamera ražota no nerūsējošā tērauda:
Kamera - AISI 316L nerūsējošais tērauds, vismaz 1,5 mm biezumā.
Kameras ārpuse - nerūsējošais tērauds AISI 304
KAMERAS DURVIS
Iekārtai ir divas automātiskas vertikāli veramas durvis. Atvēršanās virziens - uz leju.
Durvju materiāls - dubults rūdītais stikls.
Durvju aizvērtu pozīciju nodrošina elektromotors lineāru piedziņu.
Durvis tiek savstarpēji noslēgtas, lai tās nebūtu iespējams atvērt vienlaicīgi, izņemot servisa režīmā.
Durvju aizvēršanas mehānisms aprīkots ar drošības sistēmu pret svešķermeņu atrašanos durvju aizvēršanās ceļā.
Durvju blīvējums ražots no silikona gumijas.
IEKĀRTAS VADĪBA
Mazgāšanas/dezinfekcijas, kā arī žāvēšanas cila fāzes tiek automātiski kontrolētas ar mikroprocesoriem.
Piekļuve vadības programmām, parametru iestatīšanai, kalibrācijai, servisam tiek nodrošināta ar parolēm, ar iespēju individuāli variēt piekļuves līmeni.
Vadības panelis ir aprīkots ar krāsainu displeju ielādes pusē,
Ielādes pusē jābūt sekojošām vadības funkcijām: • Programmu izvēlne un startēšana • Procesa parametru atainošana uz displeja • Automātiska iekārtas izslēgšana un ieslēgšana. • Kļūdu ziņojumi un instrukciju teksti, kļūdu vēsture. • Apkalpošanas ziņojumi. • Pamatrādītāju un iestatījumu atainošana un konfigurēšana. • Mērījumu nolasījumi. • PLC diagnostika • Lietotāju parametru vadība (piekļuve, lietotāja paroles, autorizācija) • Servisa funkcijas
Vadības panelis izvietots ergonomiskā augstumā: 1400 - 1500 mm no grīdas, tas nedrīkst atrasties virs kameras durvīm
Iekārtai jābūt vadības panelim arī izlādes pusē, kas ataino datumu, laiku,mazgāšanas programmu un cikla fāzi, kļūdu ziņojumus, durvju stāvokli. Taustiņš durvju atvēršanai/aizvēršanai.
LED displejs procesa statusa atainošanai abās iekārtas pusēs, kas ataino cikla laiku, ielādes/izlādes iespēju, kā arī kļūdu cikla laikā.
Brīdinājumi (skaņas un vizuālie) - automātisku procesa pārbaudi un kļūdu labojumu nodrošina iekārtas paškontroles sistēma
Iespēju attālināti pievienoties datoram iekārtas darbības parametru pārraidei nodrošina vismaz 2x RS 232 un RS485.
Iekārtas izlādes pusē iebūvēts printeris procesa parametru izdrukas nodrošināšanai.
Avārijas slēdzis ir gan ielādes, gan izlādes pusē.
ŪDENS SŪKNIS
Mazgāšanas sūknis ar jaudu vismaz 1000 L/min ir iebūvēts iekārtā
Mazgāšanas sūkņa rotors ražots no nerūsējošā tērauda
Mazgāšanas sūkņa spiediens tiek kontrolēts ar spiediena sensoru.
Ūdens patēriņš uz pilnu ciklu nepārsniedz 120 L un uz katru cikla fāzi - 30 L. Ūdens patēriņa apjoms tiek automātiski regulēts atkarībā noielādes rāmja vai iekārtā ievietoto instrumentu apjoma. Maksimālā iespējamā ūdens ekonomija uz nepilnu ielādi (1-līmeņa ielāde) attiecībā pret pilnu ielādi (5-līmeņu ielāde) ir vismaz 20 L uz pilnu ciklu.
Mazgāšanans sūknim jābūt automātiski pilnībā drenētam pēc katras cikla fāzes.
ŪDENS SILDĪŠANA
Ūdens tvertnes sildelements ir iebūvēts mazgāšanas kamerā. Tajā tiek nodrošināta ūdens elektriska sildīšana ar jaudu ne mazāk kā 22 kW.
Elektriskie sildelementi atrodas zem kamerā iebūvēta, noņemama noslēgsieta.
Iekārtā iebūvēta tvertne cikla pēdējās skalošanas ūdens elektriskai priekšsildīšanai līd 93°C.
ŪDENS PIESLĒGUMS
Iekārtai jābūt aukstā -, karstā-, un demineralizētā ūdens pieslēguma vietām.
Ūdens pievads ir fiziski nodalīts no kameras, lai izvairītos no sanitārās sistēmas piesārņošanas iekārtas kļūdu gadījumā.
MAZGĀŠANAS PROPELLERI
Mazgāšanas propelleri izvietoti kameras augšā un apakšā. Papildus propelleri izvietoti ielādes rāmī virs katra ielādes līmeņa.
Ielādes rāmis tiek automātiski savienots ar ūdens padeves un žāvēšanas sistēmu.
ĶĪMISKO LĪDZEKĻU DOZĒŠANA
Iekārtai ir vismaz 3 automātiski detergentu dozēšanas sūkņi.
Dozēšanas sūkņu jauda ir vismaz 10 L/h
Katra dozatora detergentu padeves plūsma tiek kontrolēta ar individuāliem plūsmas mērītājiem.
Katrs dozēšanas sūknis aprīkots ar ķīmisko līdzekļu koncentrāta līmeņa sensoru. Brīdinājums par zemu līmeni tiek atainots uz vadības displeja.
ŽĀVĒŠANA
Žāvēšana tiek veikta ar ventilatoru un elektrisku sildelementu, gaisa ieplūde caur HEPA filtru ar 99,95% filtrācijas spēju.
Ventilatora jauda vismaz 350 m3/h
Ventilatoram jābūt darbināmam ar bezkontakta motoru, lai izvairītos no oglekļa putekļiem.
Sildelementa jauda vismaz 10 kW
Iekārtā iebūvēta izplūdes gaisa kondensācijas ierīce. Gaiss tiek atdzesēts, no tā tiek atdalīts kondensāts un novadīts iekārtas drenāžas sistēmā.
MĒRINSTRUMENTI
Mazgāšanas šķidruma temperatūra tiek mērīta ar vismaz diviem neatkarīgiem sensoriem.
PROGRAMMAS
Ne mazāk kā 12 fiksētas darba programmas, kuru iestatījumi tiek uzglabāti mikroprocesorā, ar iespēju tās atsevišķi izvēlēties.
Iekārta un rāmji aprīkoti ar Ielādes rāmju atpazīšanas un automātiskās programmas izvēles sistēmu.
Termālai dezinfekcijai jāsasniedz 93°C un tā aprēķināma atbilstoši A-0 vērtībai. A-0 vērtības lielumam jābūt atspoguļotam uz vadības displeja dezinfekcijas cikla laikā.
Iekārta automātiski atpazīst pārmērīgu putošanos skalošanas laikā. Šādā gadījumā skalošana tiek automātiski atkārtota.
KONSTRUKCIJA
Iekārtas pēdas ir individuāli regulējamas, un montētas pie kameras konstrukcijas rāmja.
Validācijas pieslēguma vieta termopāra testam.
Pieslēguma vieta darba šķīduma paraugu ņemšanai.
Brīvi novietotas iekārtas siltuma izstarojums ne lielāks par 500 (+/-200) W/h
Skaņas līmenis nepārsniedz 65 dB
STANDARTI
Iekārtai jāatbilst sekojošiem standartiem: EN 15883 EN 93/42 CEE EN 61010-1 EN 61010-2-040
EN 15883 atbilstībai jābūt apstiprinātai neatkarīgā autorizētā iestādē.
Lietošanas rokasgrāmatai un displeja tekstam jābūt latviešu valodā
GARANTIJA
Garantija - 24 mēneši pēc pieņemšanas - nodošanas dienas
PIEDERUMI UN PAPILDELEMENTI
|  | 20 | Ielādes rāmis (6 līmeņu) | 6-līmeņu ielādes rāmis - 1 vieniba ietilpība 15-18 standarta instrumentu grozi, 485 x 260 x 50 mm Katra līmeņa izmantojamamais augstums vismaz 70 mm | gab. | 1
|  | 21 | Ielādes rati | Instrumentu rāmju transporta (ielādes) rati | gab. | 2
|  | 22 | Komlektējošie piederumi (iekārtas nosedzošie tērauda paneļi) |  | kompl. | 1

## 7 - Ratu dez iekārta
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
7. | Transporta ratu dezinfekcijas iekārta | 23 | Iekārta | Iekārta paredzēta dezinfekcijas un mazgāšanas šķīdumu nemainīgas koncentrācijas nodrošināšanai, manuāli apstrādājot lielgabarīta medicīnas inventāru - gultas, ratus, operāciju galdus u.c. Pieslēdama pie centrālā ūdens pievada un paralēli vismaz divām ķīmisko lidzekļu koncentrāta kannām līdz 20 L tilpumam. Nodrošina vismaz 5 dažādas koncentrācijas šķīdumu sagatavošanu 0,5%-5% robežās. Aprīkota ar vismaz 10 m garu spiediena izturīgu (virs 5 bar) šļūteni un ūdens strūklas pistoli šķīduma izsmidzināšanai uz virsmām, ar bezpakāpju plūsmas dozatoru, iestrādātu rokturī. | gab. | 1

## 8 -ķīmijas dozēšana
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
8. | Centrālā ķīmisko līdzekļu dozēsanas sistēma | 24 | Dozēšanas sūkņi ar tos komplektējošiem piederumiem | Iekārta ķīmisko līdzekļu attālinātas centrālās padeves nodrošināšanai uz instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārtām. Iekārta paredzēta 3 dažāda izmēra tvertņu ar 5 - 200 l novietošanai. Katram līdzeklim paredzēta individuāla līmeņa kontroles sistēma un dozēšanas sūknis līdz 10 bar spiediena nodrošināšanai. Šķidruma trauki novietoti uz drošības tvertnēm, vismaz 200 l tilpuma zem katra trauka šķidruma uzkrāšanai neparedzētas noplūdes gadījumā.Iekārtas komplektācijā iekļauta nerūsējošo tērauda cauruļu 8mm diametrā montāža no centrālās dozēšanas iekārtas līdz instrumentu mazgāšanas/dezinfekcijas iekārtām atbilstoši tehniskajam projektam. Pie iekārtām jāuzstāda 3 sadales rezervuāri detergentu padeves sadalei uz iekārtām. Paredzēt iekārtas papildināšanu nākotnē līdz 5 dažādu ķīmisko līdzekļu centrālas padeves komplektācijai. | gab. | 3
|  | 25 | Dozēšanas konsole (sistēmas vadības bloks) |  | gab. | 1
|  | 26 | Pievadi no iekārtas līdz mazgāšanas mašīnām |  | m | 95.78
|  | 27 | Drošības paliktņi zem ķīmisko līdzekļu tvertnēm |  | gab. | 3

## 1 - Darba virsma
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO MĒBEĻU UN PIEDERUMU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
1. | Mazgāšanas telpas darba virsma no nerūsējošā tērauda 8840 x 700 x 40 mm | 28 | 3m garas virsmas galda virsmas 8840 x 700 x 40 mm izveidei | * Darba virsma no nerūsējošā tērauda 8840 x 700 x 40 mm (garums pieskaņots telpai un tehniskajam projektam). Virsma veidota no 3 nerūsējošā tērauda loksnēm - vairāk kā divas savienojuma šuves. | gab. | 3
|  | 29 | Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 2 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 1200 x 680 x 850 mm | * Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 2 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 1200 x 680 x 850 mm | gab. | 3
|  | 30 | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm | * Galda virsmā iebūvētas blakus stāvošas izlietnes, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. Izvietojumu uz galda virsmas saskaņot ar pasūtītāju. | gab. | 2
|  | 31 | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 400 x 300 x 200 mm | * Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 400 x 300 x 200 mm. | gab. | 1
|  | 32 | Galda virsmā un zem tās iestrādāta instrumentu pirmapstrādes stacija. Kopējie izmēri 2100x680x850 mm. Komplektācija: divas izlietnes 500 x 500 x 250 mm, Nerūsējošā tērauda mazgāšanas duša, Aerosola aizsargstikls, Aerosola nosūcējs, divas konsoles ar saspiestā gaisa un ūdens pistolēm dobo instrumentu apstrādei, slēgti skapītši zem galda virsmas ar vaļēju vietu tvaika ģeneratora novietošanai. | Instrumentu pirmsapstrādes stacija. Integrēta galda virsmā, virsmas garuma robežās vismaz 2100 mm. Komplektācija: | gab. | 1
|  |  |  | * Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. Iebūvētas pa divām kopā, izvietojumu uz galda virsmas saskaņot ar pasūtītāju. |  | 2
|  |  |  | * Galda virsmā iestrādāts ūdens maisītājs instrumentu mazgāšanai, ar pretvārstu, ar lokanu, atsperīgu pievadu <50 cm, ar dušas galvu un tajā iestrādātu plūsmas doztoru. Metāla detaļas izgatavotas no nerūsējošā tērauda. Izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju. |  | 1
|  |  |  | * Slēgts skapītis iestrādāts zem izlietnēm ar 2 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda vismaz 1200 mm platumā. Blakus vaļējs skapītis tvaika ģeneratora novietošanai vismaz 600 mm platumā. |  | 1
|  |  |  | Gaisa strūklas pistole dobo istrumentu tīrīšanai, ar bezpakāpju plūsmas dozatoru, iestrādātu rokturī, ar augstspiediena pievadu, vismaz 1,5 m garumā un galda virsmā iestrādātu rozeti. |  | 1
|  |  |  | Ūdens strūklas pistole dobo istrumentu tīrīšanai, ar bezpakāpju plūsmas dozatoru, iestrādātu rokturī, ar augstspiediena pievadu, vismaz 1,5 m garumā un galda virsmā iestrādātu rozeti. Adapteru komplekts (vismaz 8 dažādi standarta adapteri) |  | 1
|  |  |  | Pie izlietnēm iebūvēts aerosola nosūcējs, virs izlietnēm montēts aerosola aizsargstikls |  | 1
|  | 33 | vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā | No skapīšiem brīvajā daļā zem galda virsmas iestrādāti vaļēji nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā. Svara izturība ne mazāk kā 50 kg/m2 | gab. | 6
|  | 36 | Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs, tai skaitā instrumentu tīrīšanas gaisa un ūdens spiediena pistoles | * Galda virsmā pie izlietnes iebūvēts nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs ar izvelkamu lokanu pievadu. Izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju. Gaisa un ūdens strūklas pistoles dobo istrumentu tīrīšanai, ar bezpakāpju plūsmas dozatoru, iestrādātu rokturī, ar augstspiediena pievadu, vismaz 1,5 m garumā un galda virsmā iestrādātu rozeti. | gab. | 2
Pozīcijas, kas atzīmētas ar (*), izgatavotas no vismaz 1 mm biza nerūsējošā tērauda materiāla AISI 304. Malas gludas, stūri noapaļoti, pilnībā izslēdzot iespēju saskarsmē iegūt traumatiskas plēstas brūces. Nerūsējošā tērauda paneļu detaļas, izņemot plauktus un mugurējās sienas, ražotas pēc "sandwich" tipa tehnoloģijas, starp nerūsējošā tērauda plāksnēm iestrādātu šūnkartonu. Ārējās virsmas pulētas ar graudu, ne rupjāku par 240.
Skapīšu un izlietņu izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju

## 2 - Darba virsma
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO MĒBEĻU UN PIEDERUMU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
2. | Mazgāšanas telpas darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm | 38 | Darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm | * Darba virsma no nerūsējošā tērauda 3000 x 700 x 40 mm | gab. | 1
|  | 39 | Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 1 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 600 x 680 x 850 mm | * Skapītis iestrādāts zem galda virsmas ar 1 durvīm un vienu plauktu ar maināmu augstumu, no nerūsējošā tērauda 600 x 680 x 850 mm | gab. | 1
|  | 40 | Galda virsmā iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. | * Galda virsmā virs skapīša iebūvēta izlietne, no nerūsējošā tērauda 500 x 500 x 250 mm. Izvietojumu uz galda virsmas saskaņot ar pasūtītāju. | gab. | 1
|  | 41 | Nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs | * Galda virsmā pie izlietnes iebūvēts nerūsējošā tērauda ūdens maisītājs ar izvelkamu lokanu pievadu. Izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju. | gab. | 1
|  | 42 | vaļēji iebūvēti nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā | No skapīšiem brīvajā daļā zem galda virsmas iestrādāti vaļēji nerūsējošā tērauda plaukti divos līmeņos: 150mm un 500mm augstumā. Svara izturība ne mazāk kā 50 kg/m2 | gab. | 5
Pozīcijas, kas atzīmētas ar (*), izgatavotas no vismaz 1 mm biza nerūsējošā tērauda materiāla AISI 304. Malas gludas, stūri noapaļoti, pilnībā izslēdzot iespēju saskarsmē iegūt traumatiskas plēstas brūces. Nerūsējošā tērauda paneļu detaļas, izņemot plauktus un mugurējās sienas, ražotas pēc "sandwich" tipa tehnoloģijas, starp nerūsējošā tērauda plāksnēm iestrādātu šūnkartonu. Ārējās virsmas pulētas ar graudu, ne rupjāku par 240.
Skapīšu un izlietņu izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju

## 3 - Slūžas
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO MĒBEĻU UN PIEDERUMU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
3. | Nerūsējošā tērauda iebūvējamas mazgāšanas rāmju pārvietošanas slūžas starp pakošanas un mazgāšanas telpām. | 43 | Ar divām vertikāli veramām durvīm, kas vienlaicīgi nav atveramas, izņemot servisa režīmā. 750-800 x 1800-1900 x 940 mm. Slūžu kameras izmēri piemēroti mazgāšanas rāmju izmēriem. | * Nerūsējošā tērauda iebūvējamas mazgāšanas rāmju pārvietošanas slūžas starp pakošanas un mazgāšanas telpām. Ar divām vertikāli veramām durvīm, kas vienlaicīgi nav atveramas, izņemot servisa režīmā. Ārējie izmēri: Platums ne vairāk kā 800mm, dziļums ne vairāk kā 950mm. Slūžu kameras izmēri piemēroti mazgāšanas rāmju izmēriem. Rāmju ielādes augstums vienāds ar piedāvātās mazgāšanas/dezinfekcijas iekārtu. | gab. | 1

## 4 - Kompresors
TN – TEHNOLOĢISKĀS DAĻAS SPECIFIKĀCIJA
IEBŪVĒJAMO MĒBEĻU UN PIEDERUMU SPECIFIKĀCIJA
Nr.p.k. | Iekartas nosaukums | Nr.p.k. atbilstoši 6. pielikuma lokālās tāmes Nr. 1-9 numerācijai | Komplektējošās daļas | Specifikācija | Mērvienība | Daudzums
4. | Gaisa kompresors | 44 | Bezeļļas galvenais kompresors, 8 bar, 6,6 m3/h | Bezeļļas galvenais kompresors, nodrošina ne mazāk kā 8 bar un 6,6 m3/h. Komplektā vismaz 20 litru tilpuma spiedtvertne. | gab. | 1
|  | 45 | Bezeļļas rezerves kompresors, 8 bar, 2,2 m3/h | Bezeļļas galvenais kompresors, nodrošina jaudu ne mazāk kā 8 bar un 2,2 m3/h. Komplektā vismaz 10 litru tilpuma spiedtvertne. | gab. | 1