

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTSar 2017. gada 09.novembrīVSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr.1-ERAF |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

1. PASŪTĪTĀJS ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca), kas darbojas saskaņā ar statūtiem;

reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese: Duntes 22, Rīga, LV-1005

„Swedbank” AS

Konta Nr. LV92HABA0551009437916

Kods: HABALV22

Tel.67399300, fakss 67392348

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2017. gada 02. oktobra rīkojumu Nr. 01-6/115 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. **Finansēšanas avots**:
	1. ERAF finansējums 85%;
	2. VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” budžeta līdzekļi – 6%;
	3. Valsts budžeta finansējums 9%.

Piegāde tiks veikta ERAF līdzfinansētās “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. 9.3.2.0/17/I/002.

1. **Iepirkuma priekšmets –** anestēzijas darba stacijas piegāde, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma **pielikumā Nr. 2.**

**CPV ko**ds: 33170000-2.

1. **Pretendentam piedāvājums jāiesniedz pilnā apjomā un vienā variantā.**
2. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura cena ir viszemākā.
3. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22.

Piegāde – ne ilgāk kā 8 (astoņu) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

# Piedāvājumu iesniegšana:

Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi: Iepirkuma procedūra: **„Anestēzijas darba stacijas piegāde”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF.

Adrese: Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
	2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
	3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
	1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2017. gada 22.novembrim, plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Duntes ielā 22, Rīga, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, vecākai iepirkumu speciālistei Zanei Liepiņai, pretendentam ierodoties personīgi vai pa pastu.
	2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
	3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
	4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
	5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 10. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
	6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
	7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
	8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
	9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
	10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
	1. Piedāvājumi tiks atvērti **2017. gada 22. novembrī, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
	2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi un eksperts ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
	3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
	4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, PASŪTĪTĀJS izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - vecākā iepirkumu speciāliste Zane Liepiņa, Duntes 22, Rīga, tel. 67399248, fakss 67392348, e-pasts zane.liepina@tos.lv un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – anestezioloģijas un reanimācijas nodaļas vadītāja Iveta Golubovska, tālr. 29272037.
2. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
	1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
	2. PASŪTĪTĀJS **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
		1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
		2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
		3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
		4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 14.2.1.-14.2.3. punktu nosacījumi.
	3. 14.2.1., 14.2.2. un 14.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
	1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
		1. pretendenta atlases dokumenti;
		2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
	2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz dator drukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
	3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
	4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
	5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr.1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. Apstiprinājums, ka piedāvātā prece atbilst Eiropas Padomes direktīvas MDD93/42/EEC prasībām, ko apliecina **CE sertifikāts un ražotāja atbilstības deklarācija**.
3. **Autorizētā ražotāja apliecinājums vai sertifikāts**, ka pretendentam ir tiesības piegādāt, apmācīt, veikt servisa un garantijas remonta darbus.
4. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 14.2.1. vai 14.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 14.2.1.punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 14.2 2.punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 14.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājum, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (**pielikums Nr.2**) aizpildot Tehniskā piedāvājuma formu (**pielikums Nr.5**).
2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr.3**). Finanšu piedāvājumā jānorāda:
	1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – euro (EUR).
	2. piedāvātā Preces cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
	3. cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar preces piegādi u.c. Iepirkuma komisija salīdzinās iesniegto piedāvājumu cenas bez PVN.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei**.**

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā http://www.tos.lv/lv/es-fondu-projekti/4/4-projekts-nr932017i002 attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
	1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, PASŪTĪTĀJS nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu (pielikums Nr.4).
	2. Desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar PASŪTĪTĀJU, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā uz 20 lapām. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 5 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 4 lpp.;

Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Pielikums Nr. 4 – Līguma projekts uz 6 lpp.

Pielikums Nr. 5 – Tehniskā piedāvājuma forma uz 1 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr.1**

Iepirkuma procedūra

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai

1. Informācija par pretendentu:

|  |  |
| --- | --- |
| **Pretendenta nosaukums:** |  |
| **Reģ. Nr.**  |  |
| **Juridiskā un biroja adrese:** |  |
| **Pretendenta statuss** *(lūdzam norādīt, ja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam)[[1]](#footnote-1)***.** |  |
| **Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats:** |  |
| **Kontaktpersonas tālrunis, faksa numurs, e-pasta adrese:** |  |

1. saskaņā ar Nolikumu, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka uz *<pretendenta nosaukums>* neattiecas PIL 9. panta (8) daļā minētie nosacījumi;
2. *<pretendenta nosaukums>* (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma procedūras **„Anestēzijas darba stacijas piegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF) nolikuma noteikumiem ar visiem pielikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Nolikums ir skaidrs un saprotam;
3. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
4. pretendents apņemas piegādāt preci saskaņā ar tehnisko specifikāciju, kā arī pretendenta kvalifikācija un tā piedāvājums atbilst Nolikumā norādītajām prasībām.
5. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

 Paraksts\*:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 *(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

 Z.v.

2017.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr.2**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

**Tehniskā specifikācija**

Iepirkuma priekšmets:anestēzijas darba staciju (1 gab.) iegāde, uzstādīšana, apkalpošana garantijas laikā un tālākā tā ekspluatācijā, ja tāda nepieciešama

| **Nr.** | **Iekārtas nosaukums, veicamās funkcijas,** **tehniskās prasības un komplektācija**  |
| --- | --- |
| 1. | Nosaukums: **Anestēzijas darba stacija** |
| 1.1 | **Veicamās funkcijas:** |
| 1.1.1 | Inhalācijas anestēzijas iekārta darbam operāciju blokā pieaugušajiem, bet piemērota arī bērniem |
| 1.1.2 | Paredzēta darbam ar mazām un minimālām anestēzijas gāzu plūsmām |
| 1.2. | **Tehniskās prasības:** |
| 1.2.1 | **Anestēzijas darba stacijas iekārtas galvenie parametri:** |
| 1.2.1.1 | Anestēzijas darba stacija uz 4 pārbīdāmiem riteņiem, visi ar individuālo bremžu sistēmu |
| 1.2.1.2 | Iekārtas svars: nepārsniedz 100 kg |
| 1.2.1.3 | Mobils statīvs, kura izmēri nepārsniedz 140 x 85 x 70 cm +/- 2% |
| 1.2.1.4 | Darba galdiņu dokumentācijas aizpildīšanai  |
| 1.2.1.6 | Integrētas palīgiekārtu standarta stiprinājuma vietas |
| 1.2.1.5 | Vismaz 3 nodalījumi (atvilktnes) piederumiem |
| 1.3 | **Gāzes padeves sistēma**  |
| 1.3.1 | Savienojama ar centrālo gāzes padeves sistēmu O2, gaisu un N2O un iebūvētu centrālo gāzu padeves spiediena automātisko kontroles sistēmu |
| 1.3.2 | 3-5 m savienojuma caurulēm O2, N2O un gaisam ar centrālo gāzes padeves sistēmu un AGA ātrā tipa savienotājkonektoriem |
| 1.3.3 | Automātiska pievienoto gāzu atpazīšanas un drošības pārbaudes sistēma |
| 1.3.4 | Elektronisks gāzu maisītājs ar plūsmas regulāciju no 200 ml/min – 18 l/min |
|  | Integrēts O2 plūsmas regulators ar plūsmu no 0 – 15 l/min – O2 padevei ar masku vai “ ūsiņām”  |
| 1.3.5 | Papildus integrēta drošības sistēma - O2 un anestēzijas aģenta nepārtrauktas padeves iespēja ventilatora darbības un displeja bojājuma gadījumā – ar O2 plūsmas kontroli no 0– 15 l/min. |
| 1.3.6 | Automātiska N2O padeves pārtraukšanas moduļa O2 padeves traucējumu gadījumā, strādājot ar konstantu svaigas gāzes plūsmu |
| 1.3.7 | Skaņas un vizuāla trauksme skābekļa, N2O un gaisa spiediena samazināšanās gadījumā. |
| 1.4 | **Barošana** |
| 1.4.1 | Tīkla barošana; 100-240V, AC 50-60Hz |
| 1.4.2 | Baterija: Tips Acid-lead uzlādējamas |
| 1.4.3 | Baterijas darbības laiks vismaz 60 minūtes |
| 1.5 | **Gāzu evakuācijas modulis (AGS)** |
| 1.5.1 | Pasīvā gāzu atsūkšanas AGS sistēma  |
| 1.6 | **Elpināšanas sistēma** |
| 1.6.1 | Pamatiekārtā integrēts apsildāms pacienta modulis |
| 1.6.2 | Polisulfona, autoklavējama, vismaz 1800 ml tilpuma CO2 absorbera trauks, ar automātisku pacienta elpināšanas kontūras noslēgšanos CO2 adsorbenta nomaiņas laikā |
| 1.6.3 | Integrēti ieelpas un izelpas plūsmas mērīšanas sensori |
| 1.6.4 | Anestēzijas iekārta savienojama ar bērnu un pieaugušo elpošanas kontūrām |
| 1.6.5 | Apsildīta svaigas gāzes padeve sistēma |
| 1.6.6 | Visas satāvdaļas, kas kontaktē ar pacienta elpošanas kontūru viegli izjaucamas un tīrāmas |
| 1.6.7 | APL vārsts spontānai elpošanai (SP) ar regulējamu spiedienu līdz 90 cm H2O |
| 1.6.8 | Cirkulārā sistēma ar tilpuma reflektoru (*Decoupled System*) |
| 1.7 | **Anestēzijas ventilatora prasības:**  |
|  | Automātiska iekārtas paštestēšanās ar iespēju to atcelt |
| 1.7.1 | Elektroniski kontrolēts ventilators |
| 1.7.2 | Descendējoša plēšu sistēma ar integrētu kustību sensoru |
| 1.7.3 | *Compliance* kompensācija  |
| 1.7.4 | Maksimālais ieelpas plūsmas ātrums vismaz 180 l/min., |
| 1.7.5 | Piemērots visu vecuma grupu pacientiem, nenomainot anestēzijas iekārtas ventilatora sastāvdaļas |
| 1.7.6 | Iespēja ventilācijas režīma parametru iestatīšanu veikt pirms ventilāciajs režīma maiņas  |
| 1.8 | **Nodrošināt sekojošus elpināšanas režīmus:** |
| 1.8.1 | Spontānu elpošanu (Spont) |
| 1.8.2 | Manuālu ventilāciju (Man) |
| 1.8.3 | Tilpuma kontrolētu ventilāciju (IMV) |
| 1.8.4 | Tilpuma palīgventilācijas režīmu (SIMV) |
| 1.8.5 | Spiediena kontrolētu ventilāciju (PCV) |
| 1.8.6 | Spiediena palīgventilācijas režīmu (SPCV) |
| 1.8.7 | Spiediena atbalstītu spontānās elpošanas režīmu (PSV) |
| 1.9 | **Papildus nodrošinājums:** |
| 1.9.1 | Trigerēto ieelpu monitorings un attēlojums displejā  |
| 1.9.2 | Tilpuma garantija Vol Garantee PCV režīmā |
| 1.9.3 | Spontāna elpošana % |
| 1.9.4 | Noplūde % |
| 1.9.5 | Savietojamība ar PHILIPS VueLink sistēmu |
| 1.10 | **Anestēzijas ventilatora tehniskās prasības:** |
| 1.10.1 | **Tilpuma kontrolētajā ventilācijas (IMV) režīmā:** |
| 1.10.1.1 | Ieelpas tilpums (Tidal volume): no 5 līdz 1600 ml (no 5 – 20 ml pakapēs pa 1 ml) |
| 1.10.1.2 | Ventilācijas frekvence: 4 līdz 100 reizēm/min., |
| 1.10.1.3 | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un no 0 līdz 20 mbar |
| 1.10.1.4 | Ieelpas : izelpas attiecība (I:E): 4:1 līdz 1:4, ar graduāciju pa 0,1 |
| 1.10.1.5 | Plato: Izslēgts, 10 – 50% |
| 1.10.1.6 | Spiediena limits (Pmax): 10 – 80 mbar |
| 1.10.2 | **Tilpuma palīgventilācijas (SIMV) režīmā:** |
| 1.10.2.1 | Ieelpas tilpums (Tidal volume): no 5 līdz 1600 ml (no 5 – 20 ml pakapēs pa 1 ml) |
| 1.10.2.2 | Ieelpas laiks T insp: 0,2 – 10 sek. |
| 1.10.2.3 | Ventilācijas frekvence: 4 līdz 60 reizēm/min., |
| 1.10.2.4 | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un no 0 līdz 20 mbar |
| 1.10.2.5 | Plato: Izslēgts, 10 – 50% |
| 1.10.2.6 | Spiediena limits (Pmax): 10 – 80 mbar |
| 1.10.2.7 | Trigera līmenis 0,1 – 10 l/min  |
| 1.10.3 | **Spiediena kontrolētajā ventilācijas (PCV) režīmā:** |
| 1.10.3.1 | Ventilācijas frekvence: 4 līdz 100 reizēm/min. |
| 1.10.3.2 | Ieelpas : izelpas attiecības (I:E): 4:1 līdz 1:4, ar graduāciju pa 0,1 |
| 1.10.3.3 | Plato 10 – 90%, ar graduāciju pa 5% |
| 1.10.3.4 | Elpceļu spiediens *P insp* 10 – 60 mbar |
| 1.10.3.5 | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un no 0 līdz 20 mbar |
| 1.10.4 | **Spiediena palīgventilācijas (SPCV) režīmā:** |
| 1.10.4.1 | Ventilācijas frekvence: 4 līdz 60 reizēm/min. |
| 1.10.4.2 | Ieelpas laiks T insp: 0,2 – 10 sek. |
| 1.10.4.3 | Plato 10 – 90%, ar graduāciju pa 5% |
| 1.10.4.4 | Elpceļu spiediens *P insp* 10 – 60 mbar |
| 1.10.4.5 | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un no 0 līdz 20 mbar |
| 1.10.4.6 | Trigera līmenis 0,1 – 10 l/min |
| 1.10.5 | **Spiediena atbalstītajā spontānās elpošanas (PCV/ASSIST) režīmā:** |
| 1.10.5.1 | Atbalsta spiediens *P support* 5 – 60 mbar |
| 1.10.5.2 | Pozitīvs beigu izelpas spiediens (PEEP): Izslēgts un no 0 līdz 20 mbar |
| 1.10.5.3 | Trigera līmenis 0,1 – 10 l/min |
| 1.10.5.4 | Maināma *Apnoe backup* 4-45 sekar dazādām robežām |
| 1.11 | **Konfigurējams elpošanas parametru monitors ar sekojošām funkcijām un prasībām:** |
| 1.11.1 |  TFT daudzkrāsu skārienjūtīgs ekrāns, ne mazāks par 15“ Ekrāna visrma vienā līmenī ar iekārtu |
| 1.11.2 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā 4 līknes: Spiediens – Plūsma – Tilpums; O2, CO2, N2O, anestēzijas aģents (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai)  |
| 1.11.3 | Jāattēlo vienlaicīgi reālajā laikā 3 cilpas (Plūsma – Tilpums; Spiediens – Tilpums; Plūsma – Spiediens) ar palielināšanas iespēju un saglabāšanu atmiņā kā references cilpu (ar krāsu kodētas un konfigurējamas atbilstoši lietotāja nepieciešamībai) |
| 1.11.4 | Atmiņa mērītiem parametriem, trauksmēm un ziņojumiem, tai skaitā Compliance, resistance un MAC, trauksmēm un ziņojumiem |
| 1.11.5 | Trendi grafiku un skaitļu veidā, ar laika un izvēlēto parametru precizēšanas un salīdzināšanas funkciju, izmantojot kursoru ne mazāk kā 72 stundas |
| 1.12 | **Sekojošu elpināšanas parametru monitorings** |
| 1.12.1 | Spiediens (Pīķa, Vidējais, PEEP) robežās no - 4 – 100 mbar  |
| 1.12.2 | Ieelpas tilpums Vti 0 – 30000 ml  |
| 1.12.3 | Minūtes ventilācijas tilpums 0 – 40 l  |
| 1.12.4 | Elpošanas frekvence 0 – 150 x/min |
| 1.12.5 | Plūsma – 300 ml – 300 l/min |
| 1.13 | **Plaušu funckionālā stāvokļa mērījumi** |
| 1.13.1 | C20/C |
| 1.13.2 | Statiskā iestiepjamība *Static* *Compliance* |
| 1.13.3 | Dinamiskā iestiepjamība *Static* *Compliance* |
| 1.13.4 | Pretestība *Resistance* |
| 1.14 | **Vitālo funkciju parametru un gāzu analizatora trauksmes režīmi, 3 prioritātes, ar krāsu kodētas** |
| 1.14.1 | Zema un augsta Ieelpas O2 koncentrācija |
| 1.14.2 | Zems un augsts fiO2 |
| 1.14.3 | Augsts ieelpas un izelpas CO2 |
| 1.14.4 | Augsta Ieelpas anestēzijas aģenta koncentrācija |
| 1.14.5 | Zems un augsts minūtes ventilācijas tilpums MV |
| 1.14.6 | Augsts Pīķa spiediens Ppeak |
| 1.14.7 | Zems izelpas CO2 |
| 1.14.8 | Zema Ieelpas anestēzijas aģenta koncentrācija |
| 1.14.9 | Zems izelpas tilpums Vte |
| 1.14.10 | Apnoe |
| 1.15 | **Anestēzijas gāzu analizatora mērījumi** |
| 1.15.1 | O2 koncentrācija (ieelpas un izelpas)  |
| 1.15.2 | CO2 koncentrācija (ieelpas un izelpas) |
| 1.15.3 | N2O koncentrācija (ieelpas un izelpas) |
| 1.15.4 | Vismaz 5 anestēzijas aģentu monitorings ar automātisku identifikāciju |
| 1.15.5 | Minimalā alveolārā koncentrācija (MAC), ievadāms pacienta vecums |
| 1.15.6 | Ekonometrs-ekonomiskas gāzu padeves monitorings |
| 1.16 | **Anestēzijas gāzu iztvaikotājs Sevoflurānam** |
| 1.16.1 | Drošības sistēma pasargājoša no vienlaicīgi divu anestēzijas gāzu ievades, |
| 1.16.2 | Koncentrācija sevoflurānam 0.2 līdz 6%, |
| 1.16.3 | Divu anestēzijas gāzu iztvaikotāju novietojums, vienlaicīgi darba pozīcijā. |
| 1.17 | **Komplektācija:** |
| 1.17.1 | Anestēzijas darba stacija atbilstoši tehniskām prasībām. |
| 1.17.2 | Ežekcijas tipa sūknis, regulējamu vakuumu ar vismaz 1000 ml autoklavējamu atsūkšanas trauku |
| 1.17.3 | Regulējama rakstīšanas lampa |
| 1.17.4 | Sevoflurāna iztvaikotājs  |
| 1.17.5 | Daudzreizējās lietošanas silikona pacientu elpināšanas kontūra ar rezervuāru |
| 1.17.6 | PHILIPS monitora stiprinājums virs iekārtas ar iespēju monitoru pagriest ap vertikālo un horizontālo asi |
| 1.18. | **Prasības:** |
| 1.18.1 | Pilnvērtīga personāla apmācība ar piegādāto iekārtu (vismaz 3 pilnas darba dienas (24 stundas)). |
| 1.18.2 | Iekārta izgatavota ne ātrāk kā 2017.gadā. |
| 1.18.3 | Piegādes termiņš 8 nedēļas |
| 1.18.4 | Garantijas laiks – 24 mēneši |

**Papildus nosacījumi:**

* 1. Jāiesniedz tipogrāfiski drukāta **ražotāja brošūra**, kurā norādīti visi augstāk minētie preces parametri **vai arī elektroniskā adrese, kur ir iespējams aplūkot Preci,** kas pierāda, ka iesniegtais piedāvājums atbilst izvirzītajām minimālajām tehniskajām specifikācijām vai arī cita veida vai formāta izdrukāts vai kopēts piedāvātās iekārtas apraksts. Gadījumā, ja pretendents savam piedāvājumam nebūs pievienojis tehnisko dokumentāciju/informāciju, kur Pasūtītājs var pārliecināties par Piedāvājuma atbilstību izvirzītajām tehniskajām specifikācijām, pretendenta piedāvājums var tikt noraidīts. Tehniskajā piedāvājumā pretendents norāda lpp. atbilstoši iesniegtajai tehniskajai informācijai (kā arī iekrāso informatīvajos materiālos konkrētās teksta daļas), kur var atrast atbilstību minimālajām tehniskajām specifikācijām. Ja iesniegtā tehniskā informācija ir svešvalodā (izņemot angļu vai krievu), pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā tām teksta daļām, kuras tas ir norādījis tehniskā piedāvājumā un atzīmējis informācijā, kur Pasūtītājs var pārliecināties par piedāvājuma atbilstību.
1. Katrs prasītais preces parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa).
2. Norādīt preces piegādes laiku no Līguma noslēgšanas dienas.
3. Pretendenta apliecinājums, ka:
	1. Preces garantijas laiks vismaz 24 mēneši;
	2. Prece uz remonta laiku tiks aizvietota ar līdzvērtīgu;
	3. piegādājot un uzstādot Preci, tiks nodrošināta personāla apmācība darbam ar aparatūru;
	4. Pasūtītājam konstatējot Preces bojājumus tā garantijas laikā, atbildīgais speciālists ieradīsies ne vēlāk kā \_\_\_ *(ne ilgāk kā 24 stundas*) stundu laikā un iespējamais ilgākais remonta laiks dienās kopš bojājuma pieteikšanas brīža ir \_\_\_\_.

**Pielikums Nr.3**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

**Finanšu piedāvājuma forma.**

Pretendents:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras **„Anestēzijas darba stacijas piegāde”** nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci par šādu cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Preces nosaukums | Cena par 1 gab. (EUR) bez PVN | Kopējā cena (EUR) bez PVN |
| 1. |  |  |  |
| **PVN \_\_%** |  |
| **Kopējā cena (EUR) ar PVN**  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

**Pielikums Nr.4**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga 201\_. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk - Pasūtītājs), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekļu Ineses Rantiņas un Modra Ciema personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - Piegādātājs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji,

pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, ERAF līdzfinansētās “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ietvaros ar projekta nr. **9.3.2.0/17/I/002**, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un iepirkuma procedūru **„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. **Līguma priekšmets**
	1. Pasūtītājs pasūta un Piegādātājs piegādā, uzstāda un nodod ekspluatācijā jaunu **anestēzijas darba staciju** (turpmāk – Prece) atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, un nodrošina lietotāju apmācību un Preces garantiju.
	2. Preces piegādes laiks: Piegādātājs piegādā Preci \_\_\_\_\_\_\_\_ nedēļu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas.
2. **Līguma summa, norēķinu kārtība**
	1. Līguma kopējā summa **\_\_\_\_\_\_\_\_\_ EUR** (………..) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
	2. Līguma 2.1.punktā norādītajā summā ir ietverti visi Piegādātāja izdevumi, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, tajā skaitā izdevumi, kas saistīti ar Preces piegādi Pasūtītājam uz Līguma 4.1.punktā norādīto adresi, tās uzstādīšanu un lietotāju apmācību, kā arī Līguma 7.1.5.apakšpunktā noteikto.
	3. Pasūtītājs veic samaksu par piegādāto Preci 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noteikumiem atbilstošas Preces piegādes, uzstādīšanas, rēķina saņemšanas un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, pārskaitot rēķinā norādīto naudas summu uz Līgumā norādīto Piegādātāja bankas norēķina kontu. Rēķins tiek izrakstīts atbilstoši Līguma 2.1.punktā norādītajai cenai.
	4. Pasūtītāja pienākums nav apmaksāt Piegādātāja rēķinu vai segt jebkādas Piegādātāja izmaksas vai zaudējumus par Preces piegādi, kuru Piegādātājs nav veicis un/vai par Līguma prasībām neatbilstošas kvalitātes vai bojātas Preces piegādi.
	5. Samaksa par piegādāto Preci uzskatāma par veiktu ar brīdi, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Piegādātāja norādīto norēķinu kontu.
3. **Līguma darbības termiņš un spēkā esamība**
	1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei (saskaņā ar Līguma punktu Nr. 1.2. un punktu Nr. 7.1.9.).
	2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš rakstiski par to brīdinot Piegādātāju, ja:
		1. Piegādātājs neveic Preces piegādi ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām no Līgumā noteiktā piegādes termiņa;
		2. Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
		3. iestājušies apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Piegādātāja šajā Līgumā noteikto saistību izpildi;
		4. notikusi Piegādātāja likvidācija;
		5. pret Piegādātāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
		6. ja Preces lietošana izraisa izmaiņas, kas var radīt draudus pacienta veselībai un dzīvībai, Preces kvalitātes prasības būtiski atšķiras no tehniskajā piedāvājumā vai Preces instrukcijā norādītajām tās īpašībām. Ja iestājas šajā apakšpunktā minētais un tas tiek konstatēts un tiek sastādīts attiecīgs pamatojums, kas pierāda cēloņsakarību, Piegādātājam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam Preces cenu kā arī pieņemt un aizvest Preci no Pasūtītāja telpām.
	3. Par vienpusēju atkāpšanos no līguma Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteiktajā termiņā nosūta Piegādātājam rakstisku paziņojumu. Līgums uzskatāms par izbeigtu desmitajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas.
	4. Piegādātājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, nosūtot par to rakstisku paziņojumu uz Pasūtītāja juridisko adresi vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš, ja iestājies kāds no šādiem apstākļiem:
		1. Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu un Pasūtītājs pārkāpumu nenovērš 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas uz Pasūtītāja juridisko adresi;
		2. Pasūtītājam ir uzsākts maksātnespējas process, likvidācija, tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta, vai ir apturēta tā saimnieciskā darbība.
	5. Šī Līguma saistību izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs veic pilnu norēķinu un samaksā visus Piegādātāja pamatoti iesniegtos rēķinus par faktiski veikto piegādi līdz līgumsaistību pilnīgai izbeigšanai.
4. **Preču nodošanas – pieņemšanas kārtība**
	1. Piegādātājs Preces piegādā uz šādu Preču pasūtījumā norādīto piegādes vietu: *Rīgā, Duntes ielā 22, k-3.*
	2. Piegādātājsnodrošina Preču piegādi, izkraušanu un uzstādīšanu izmantojot savu transportu un darbaspēku.
	3. Piegādātājs nodrošina, ka Pasūtītājam tiek iesniegti atbilstoši tiesību normatīvajiem aktiem noformēti Preču rēķina trīs eksemplāri (viens eksemplārs – Piegādātājam, divi eksemplāri – Pasūtītājam). Preču rēķinā tiek norādīts piegādātās Preces nosaukums, daudzums, vienas vienības cena *euro*, PVN likme un kopējā cena ar PVN. **Preču rēķinā obligāti jānorāda** Līguma numurs, Eiropas Reģionālās attīstības fonda nosaukums “Kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca", attīstot veselības aprūpes infrastruktūru, projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/17/I/002. Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu Preču rēķinu.
	4. Pasūtītājs, pieņemot Preces, ir tiesīgs pārbaudīt Preču atbilstību Līguma Tehniskai specifikācijai – Tehniskajam piedāvājumam. Ja Preces neatbilst visām prasībām, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis sagatavo Preču defektu aktu un nodod to Piegādātājam. Preču neatbilstības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt un neapmaksāt Preces.
	5. Piegādātājs pieņem atpakaļ no Pasūtītāja Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces un veic to aizvietošanu ar Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm 10 (desmit) darba dienu laikā no Preču defektu akta sastādīšanas dienas par saviem līdzekļiem. Pusēm vienojoties un noslēdzot vienošanos, jaunas Preces piegādes termiņš var tikt pagarināts.
	6. Nododot ekspluatācijā Preci, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, lietotāja apmācību iekārtai, pievienojot lietošanas instrukciju latviešu valodā.
	7. Prece uzskatāma par piegādātu un nodotu Pasūtītājam ar brīdi, kad Puses abpusēji parakstījušas Preču pieņemšanas – nodošanas aktu.
	8. Jautājumu par Preces defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Līdzēju pārstāvji Preces defektu akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Līdzējiem ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces defekts radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
5. **Garantija**
	1. Preces garantijas laiks ir \_\_\_\_(..) mēneši no Preces pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
	2. Piegādātājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Preces defektu, ja defekts ir atklāts Preces garantijas laikā.
	3. Preces garantija neattiecas uz preces defektiem, kas radušies:

5.3.1. ekspluatējot Preci neatbilstoši tās ekspluatācijas noteikumiem (ražotāja instrukcijām);

* + 1. pierādāmu Preces lietotāju nolaidības, nepareizas Preces lietošanas vai apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
		2. neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas, neapstiprinātu detaļu lietošanas Precei vai Preces lietošanu tādā veidā, kas ir pretrunā ar Preces ražotāja instrukcijām;
		3. nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
	1. Par jebkuru Preces bojājumu vai darbības traucējumu, kas jānovērš Preces garantijas ietvaros, Pasūtītājs sastāda defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātājam, un nekavējoties iesniedz Piegādātājam. Piegādātājam ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz abpusēju defektu akta sastādīšanu. Ja Piegādātājs minētajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo Preces defektu aktu, kas ir saistošs Piegādātajam.
	2. Jautājumu par Preces defekta aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji Preču defektu akta sastādīšanas brīdi. Ja Pušu pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Piegādātājs gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Preces bojājuma rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumus apmaksā Pasūtītājs.

5.6 Pamatojoties uz Preces defektu aktu, Piegādātājam, ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas, jānomaina Prece ar jaunu Preci vai jāveic Preces remonts bez papildus samaksas.

5.7. Ja Preces bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ, Preces remontu apmaksā Pasūtītājs, iepriekš saskaņojot ar Piegādātāju Preces remonta darbu apjomu, cenu un laiku.

5.8. Piegādātājs garantijas laikā veic regulāras bezmaksas Preces pārbaudes un apkopes atbilstoši ražotāja noteiktajam.

1. **Preces kvalitātes prasības**

6.1. Piegādātā Prece ir jauna, augstas kvalitātes un tā uzglabāta atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu.

6.2. Piegādātājs garantē, ka piegādātā Prece ir augstas kvalitātes un atbilst Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

6.3. Prece ir marķēta ar ražotāja firmas zīmi un ar pievienotu informāciju par ekspluatācijas tehniskajiem rādītājiem latviešu valodā, atbilstoši Ministru kabineta 02.08.2005. noteikumiem Nr. 581 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” prasībām (CE marķējums).

6.4. Piegādātājs garantē, ka Prece atbilst Līguma noteikumiem un ir derīga ekspluatācijai, kā arī to, ka Preces izmantošana, atbilstoši tās uzdevumiem, nenodarīs kaitējumu cilvēka veselībai un dzīvībai.

1. **Pušu saistības**
	1. Piegādātāja pienākumi:
		1. piegādāt Līguma un Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām atbilstošu, pienācīgas kvalitātes Preci saskaņā ar Līguma noteikumiem;
		2. transportējot Preci, nodrošināt Preces drošību pret iespējamajiem bojājumiem;
		3. Piegādātājs nodrošina piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
		4. Piegādātājs nodrošina tehniķa ierašanos iekārtas neprecīzas darbības vai salūšanas gadījumā ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā no izsaukuma brīža;
		5. nodrošināt bezmaksas Pasūtītāja personāla apmācību darbam ar piegādāto preci. Par apmācības laiku Līdzēji vienojas 2 (divu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas;
		6. Līguma prasībām neatbilstošas un/vai nekvalitatīvas Preces piegādes gadījumā, ne vēlā kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, nelietotu un kvalitatīvu Preci uz sava rēķina;
		7. laikus, vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms Preces piegādes termiņa iestāšanās, informēt Pasūtītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas kavē Preces piegādi noteiktajā laikā;
		8. veikt Līguma izpildi ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem.
		9. Preces bezmaksas tehnisko apkopju un garantijas remonta nodrošināšana garantijas periodā.
	2. Piegādātāja tiesības:
		1. par piegādātu kvalitatīvu Preci savlaicīgi saņemt Līgumā noteikto samaksu;
		2. saņemt no Pasūtītāja saistību izpildei nepieciešamo informāciju.
	3. Pasūtītāja pienākumi:
		1. pārbaudīt piegādāto Preču kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem;
		2. Līgumā noteiktajā kārtībā savlaicīgi samaksāt par pieņemto, Līguma prasībām atbilstošu un kvalitatīvu Preci.
	4. Pasūtītāja tiesības:
		1. dot Piegādātājam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi;
		2. saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;
		3. pieņemt, saskaņā ar Līguma noteikumiem piegādāto, Līguma prasībām atbilstošo, kvalitatīvo Preci, ievērojot Līguma 2.4.punktā noteikto;
		4. nekvalitatīvas un Līguma prasībām neatbilstošas Preces piegādes gadījumā, lūgt Piegādātāju ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā apmainīt to pret jaunu, nelietotu, Līguma prasībām atbilstošu;
		5. laicīgi saņemt no Piegādātāja informāciju un paskaidrojumus par iespējamajiem vai paredzamajiem kavējumiem Līguma izpildē;
		6. apturēt Līguma izpildi Līguma 3.2.punktā noteiktajos gadījumos;
		7. apturēt un atlikt Līgumā paredzēto maksājumu ārējā normatīvajā aktā vai šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
	5. Pasūtītājs atsaka pieņemt Līguma izpildījumu, ja piegādāta nekvalitatīva un Līguma noteikumiem neatbilstoša Prece.
2. **Pušu atbildība**
	1. Pusei ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
	2. Par Preces piegādes termiņa kavēšanu vai citu Līgumā noteikto saistību nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
	3. Par Līgumā noteikto maksājumu termiņu kavējumu Piegādātājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru maksājuma nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.
	4. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās puses rēķina par līgumsoda samaksu saņemšanas.
	5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākas saistību izpildes pienākuma un netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.
3. **Nepārvarama vara**
	1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, valsts un pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un norādījumi, kas ir saistoši Pusēm un neviena no Pusēm nav tos iniciējusi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītajiem Līguma izpildes šķēršļiem tikai gadījumā, ja pirms tam ir izdarījusi visu iespējamo, lai tos novērstu.
	2. Gadījumā, ja iestājas Līguma 9.1.punktā noteiktie apstākļi, Līgumā noteiktie termiņi tiek pagarināti attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramas varas apstākļi aizkavējuši Līguma izpildi.
	3. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
	4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
4. **Strīdu izskatīšanas kārtība**
	1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā vai sakarā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Vienošanās par strīda atrisināšanu noformējama rakstveidā un Puses to abpusēji paraksta. Minētā vienošanās pievienojama pie šī Līguma. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdus risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
	2. Jautājumos, kas nav tiešā veidā paredzēti Līgumā, Puses risina saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5. **Citi noteikumi**
	1. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos un šajā gadījumā Puses piemēro šo Līgumu, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
	2. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus, ja Piegādātāju aizstāj ar citu, atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju.
	3. Pusēm ir tiesības vienoties par Līguma 1.2. punktā minētā Preces piegādes termiņa pagarināšanu, ja Piegādātājs savlaicīgi ir rakstiski paziņojis Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas kavē Preces piegādi, un Pasūtītājs piekrīt termiņa pagarināšanai. Par izpildes termiņa pagarināšanu Puses paraksta rakstisku vienošanos.
	4. Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Puses ir tiesīgas veikt Līguma grozījumus (tajā skaitā, Preces piegādes termiņš) tādā apmērā, kas neskar piedāvātās Preces cenas palielināšanu.
	5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīti rekvizīti vai Līguma 11.8. un 11.9.punktā noteiktās Pušu kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, attiecīgā Puse 5 (piecu) darba dienu laikā no notikušo izmaiņu iestāšanās rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta nosacījumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju attiecībā pret otras Puses sniegto informāciju.
	6. Gadījumā, ja notiek Pasūtītāja reorganizācija, Līgums paliek spēkā un tā nosacījumi ir saistoši tā tiesību un saistību pārņēmējam. Pasūtītājs par šādu apstākļu iestāšanos 5 (piecas) darbadienas iepriekš rakstiski brīdina Piegādātāju.
	7. Informācijas apmaiņa starp Pusēm var notikt arī izmantojot e-pasta saraksti, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
	8. Puses nav tiesīgas nodot savas tiesības un saistības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai.
	9. Pasūtītāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs: \_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_. Pilnvarotā persona ir tiesīga pieņemt Preci, parakstīt attiecīgos pieņemšanas – nodošanas dokumentus.
	10. Piegādātāja kontaktpersona: \_\_\_\_\_\_, tālruņa numurs: \_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese:\_\_\_\_\_\_\_\_.
	11. Līgums sagatavots latviešu valodā, parakstīts divos oriģinālos eksemplāros uz \_\_\_\_ (…..) lapām, ar \_\_\_\_ (….) pielikumu uz \_\_\_ (…..) lapām, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no Līguma eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Piegādātāja.
6. **Līdzēju paraksti un juridiskās adreses**

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs:Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”Reģ. Nr. 40003410729Duntes iela 22, Rīga, LV-1005„Swedbank” ASKonta Nr. LV92HABA0551009437916Kods: HABALV22Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | Piegādātājs: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. vValdes priekšsēdētāja Anita Vaivode \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes locekle Inese Rantiņa\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Valdes loceklis Modris Ciems |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z. v  |

**Pielikums Nr.5**

Iepirkuma procedūras

**„Anestēzijas darba stacijas piegāde”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2017/1MP-ERAF

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

 Pretendents

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nosaukums** | **reģistrācijas nr.** | **adrese** |
|  |  |  |

piedāvā piegādāt Pasūtītājam iepirkuma procedūras „Anestēzijas darba stacijas piegāde” nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošu Preci:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. p. k.** | **Preces nosaukums (izmērs)** | **Preces raksturojums (t.sk. atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām)** | **Ražotājs,****valsts** | **Pretendenta piedāvājumā iesniegtā uzskates materiāla, bukleta un/vai kataloga lpp. nr., kurā tā fiksēta** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

 \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

 (diena/mēnesis/gads)

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf>. [↑](#footnote-ref-1)