Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

**TRAUMATOLOĢIJAS UN ORTOPĒDIJAS SLIMNĪCA**

Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005

|  |  |
| --- | --- |
|  | APSTIPRINĀTS ar 2018. gada 11. aprīļa  VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” iepirkuma komisijas sēdes protokolu Nr. 01-8.2/19 |

NOLIKUMS

Iepirkuma procedūrai

**„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP

1. **Pasūtītājs** ir:

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003410729, adrese - Duntes 22, Rīga, LV-1005 (turpmāk - Slimnīca).

1. Iepirkuma procedūru organizē un realizē ar VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” valdes priekšsēdētājas 2018. gada 11. aprīļa rīkojumu Nr. 01‑6/55 apstiprināta Iepirkuma komisija.
2. Iepirkuma procedūras nolikums un tā pielikumi izstrādāti saskaņā ar 2017. gada 1. marta “Publisko iepirkumu likuma” 9. pantu.
3. Par iepirkuma pretendentu var būt piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu šajā iepirkuma procedūrā. Piegādātājs - fiziska vai juridiska persona, šāda personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.
4. Finansēšanas avots - Slimnīcas budžeta līdzekļi.
5. **Iepirkuma priekšmets -** Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija, saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, kas pievienotas Nolikuma pielikumā Nr. 2.
6. **CPV kods:** [50420000-5](http://www.iub.gov.lv/iubcpv/parent/8448/clasif/main/).
7. Piedāvājums pretendentam jāiesniedz par iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā un vienā variantā.
8. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš atbilst nolikuma un tehnisko specifikāciju prasībām, un kura kopējā piedāvājuma cena, saskaņā ar finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma kopējo cenu bez PVN, ir viszemākā.
9. **Līguma izpildes vieta** ir valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Rīgā, Duntes ielā 22. Ar iepirkuma procedūras uzvarētāju Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu uz 24 (divdesmit četriem) mēnešiem ar izlīdzināto mēneša maksājumu.

# Piedāvājumu iesniegšana:

* 1. Piedāvājumus jāiesniedz personīgi vai jānosūta pa pastu slēgtā aizzīmogotā aploksnē ar norādi:

Iepirkuma procedūra: **„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”.**

iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP.

Adrese: Duntes iela 22, Rīgā, LV-1005

Pretendenta nosaukums un adrese.

Atzīme: “Atvērt tikai iepirkuma komisijas klātbūtnē”.

* 1. Ieinteresētais piegādātājs nodrošina piedāvājuma saņemšanu līdz 12.1. punktā minētā termiņa beigām neatkarīgi no piedāvājuma iesniegšanas vai nosūtīšanas veida.
  2. Iepirkuma komisija pieņem tikai tādu piedāvājumu, kas noformēts tā, lai piedāvājumā iekļautie dati būtu aizsargāti un iepirkuma komisija varētu pārbaudīt tā saturu tikai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (slēgtā iepakojumā).
  3. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to skaidri norāda piedāvājumā. Piedāvājuma lapām, kas satur šāda rakstura informāciju, jābūt marķētām ar atzīmi “KONFIDENCIĀLI”. Pasūtītājs, paziņojot par līguma slēgšanu un informējot pretendentus, šo informāciju neatklāj. Šajā punktā minētā prasība neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

1. **Piedāvājuma iesniegšanas vieta:**
   1. Piedāvājums jāiesniedz līdz **2018. gada 23. aprīlim plkst. 11:00** VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, Duntes ielā 22, Rīgā, LV-1005, administratīvā korpusa II stāvā, galvenā iepirkumu speciālista palīdzei Liānai Jaunzemei, pretendentam ierodoties personīgi vai nosūtot pa pastu.
   2. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par tehniskā specifikācijā norādīto iepirkuma priekšmetu pilnā apjomā.
   3. Piedāvājumi, kuri nav iesniegti noteiktajā kārtībā vai iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiek pieņemti un tiek atgriezti iesniedzējam atpakaļ neatvērti.
   4. Piedāvājumi, kas iesniegti nolikumā noteiktajā kārtībā, netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.
   5. Ja aploksne nav noformēta atbilstoši 11. punkta prasībām, iepirkuma komisija neuzņemas atbildību par tās nesaņemšanu noteiktajā laikā vai pirmstermiņa atvēršanu.
   6. Pretendents pilnībā sedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma procedūras rezultāta.
   7. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents iesniegto piedāvājumu grozīt nevar.
   8. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
   9. Piedāvājuma grozījumi vai atsaukums jāiesniedz rakstiski līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nodrošinot, lai grozījumi vai atsaukums tiktu saņemts nolikumu 12.1. punktā norādītajā adresē ne vēlāk kā līdz 12.1. punktā minētajam datumam un laikam, slēgtā aploksnē. Uz aploksnes jābūt 11. punktā norādītai informācijai un papildu norādei "GROZĪJUMI" vai "ATSAUKUMS".
   10. Atsaukumam ir bezierunu raksturs un tas izslēdz pretendenta turpmāku dalību šajā iepirkumā.

**Piedāvājumu atvēršana**

1. Piedāvājumu atvēršana:
   1. Piedāvājumi tiks atvērti **2018. gada 23. aprīlī, plkst. 11:00**, VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, administratīvā korpusa II stāvā, Duntes ielā 22, Rīgā, Latvijā **slēgtā sanāksmē**.
   2. Uzsākot iepirkuma procedūru, iepirkuma komisijas locekļi ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņš ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā vai, ka viņš ir saistīts ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē. Ja šāds apliecinājums nav parakstīts, komisijas loceklis nedrīkst piedalīties turpmākajā komisijas darbā.
   3. Piedāvājuma atvēršana tiek protokolēta, kurā norāda pretendenta nosaukumu, piedāvājuma iesniegšanas laiku, piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu.
   4. Kad iepirkuma procedūras Nolikumā noteiktajā termiņā iesniegtais piedāvājums atvērts, piedāvājuma atvēršanas sanāksmi slēdz. Pēc pretendenta pieprasījuma, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc piedāvājuma atvēršanas sanāksmes, Pasūtītājs izsniedz pretendentam šīs sanāksmes protokola kopiju.

**Kontaktpersonas:**

1. Par iepirkuma procedūras nolikumu - galvenā iepirkumu speciālista palīdze Liāna Jaunzeme, Duntes iela 22, Rīga, tālr. 67399244, fakss 67392348, e-pasts [Liana.Jaunzeme@tos.lv](mailto:Liana.Jaunzeme@tos.lv) un par iepirkuma tehnisko specifikāciju – Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas vadītāja Inga Buša, tālr. 29148535, e-pasts [Inga.Busa@tos.lv](mailto:Inga.Busa@tos.lv)
2. **Prasības pretendentam dalībai iepirkuma procedūrā:**
   1. Visi pretendenti piedalās iepirkuma procedūrā uz vienādu noteikumu un vienlīdzības pamata, kā arī balstoties uz atklātības, brīvas konkurences, samērīguma un savstarpējas atzīšanas principiem.
   2. Pasūtītājs **izslēdz** Pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
      1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
      2. ir konstatēts, ka **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** vai **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu**, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
      3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma [25. panta](https://likumi.lv/doc.php?id=287760#p25) pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
      4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 15.2.1.-15.2.3. punktu nosacījumi.
   3. 15.2.1., 15.2.2. un 15.2.3. punktā minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3. **Prasības pretendentu piedāvājuma noformējumam un iesniegšanas kārtībai**
   1. Piedāvājums sastāv no šādām daļām:
      1. pretendenta atlases dokumenti;
      2. tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.
   2. Visi ar pretendenta **atlasi saistītie dokumenti** jāiesniedz dator drukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   3. Visi ar pretendenta **tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu** saistītie dokumenti jāiesniedz datordrukā, latviešu valodā ar satura rādītāju. Dokumenti jānoformē saskaņā ar 28.09.2010. MK noteikumiem Nr.916 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība" un 06.05.2010. likumu "Dokumentu juridiskā spēka likums". Lapām jābūt numurētām un cauršūtām tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt. Uz pēdējās lapas cauršūšanai izmantotā diega gali nostiprināmi ar pārlīmētu lapu, kurā norādīts cauršūto lapu skaits, ko ar savu parakstu un pretendenta zīmogu apliecina uzņēmuma vadītājs vai tā pilnvarotā persona.
   4. Iesniedzot dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija pretendentam jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Piegādātājs ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
   5. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt paskaidrojošu informāciju par iesniegtajiem pretendentu piedāvājumiem, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus. Ja pretendents nesniedz pieprasīto informāciju, komisija ņem vērā to informāciju un dokumentus, kas ir tās rīcībā.

**Pretendenta atlases dokumenti**

1. Pretendenta **pieteikums** iepirkuma procedūrai (saskaņā ar pielikumu Nr. 1). Pieteikumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona (atbilstoši ierakstiem komercreģistrā) vai tā pilnvarotas personas (pievienojot attiecīgu pilnvaru). Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu apvienība, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas apvienībā, un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību iepirkuma procedūrā, kā arī norāda katras personas atbildības apjomu;
2. Pretendentam jābūt ar vismaz 1 (viena) gada pieredzi sterilizācijas un mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validēšanā. Iesniegt 1 (vienu) pozitīvu **atsauksmi** no pretendenta klienta.
3. Pretendentam jābūt apmācītam un sertificētam Tehniskajās specifikācijās minēto darbu veikšanā. Iesniegt kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (**sertifikātu kopiju** par tvaika sterilizatoru un instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu validēšanu).
4. Pretendenta rīcībā jābūt nepieciešamajam aprīkojumam validāciju nodrošināšanai. Visiem mērīšanas līdzekļiem jābūt kalibrētiem un piemērotiem validāciju veikšanā (iesniegt **aprīkojuma un mērīšanas ierīču sarakstu Tehniskajās specifikācijās minētajiem darbiem ar kalibrēšanas sertifikātu kopijām**).
5. Pretendentam jābūt izstrādātām un apstiprinātām validācijas veikšanas darba instrukcijām un testa protokoliem (iesniegt **darba instrukciju sarakstu un testa protokolu kopijas Tehniskajās specifikācijās minētajiem darbiem**).
6. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 15.2.1. vai 15.2.2. punktā minēto apstākļu dēļ, Pasūtītājs:

1) **attiecībā uz pretendentu** (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par 15.2.1. punktā minētajiem faktiem — no Uzņēmumu reģistra,

b) par 15.2.2. punktā minēto faktu — no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām.

Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

2) **attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu** papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas 15.2. punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darba dienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

Izziņas un citus dokumentus, kurus šajā likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

**Tehniskais un finanšu piedāvājums**

1. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo brīvā formā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju prasībām (**pielikums Nr. 2**). Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (**pielikums Nr. 3**).
2. Finanšu piedāvājumā jānorāda:
   1. cena, kas izteikta Latvijas naudas vienībā – *euro* (EUR).
   2. piedāvātā Pakalpojuma cena bez PVN un ar PVN, piedāvājuma kopējā cena bez PVN un ar PVN.
   3. cenā jābūt iekļautām pilnīgi visām izmaksām, atlaidēm, kā arī visiem nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, ja tādas ir paredzētas, kas saistītas ar Pakalpojuma sniegšanu.
3. Pretendents var iesniegt tikai vienu finanšu piedāvājuma variantu, iekļaujot tajā visus izdevumus, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu, un Finanšu piedāvājumā nedrīkst būt iekļauti nekādi neparedzētie darbi.

**Piedāvājuma derīguma termiņš**

1. Piedāvājumam jābūt spēkā 30 kalendārās dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

**Pretendentu atlase, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana**

1. Pretendenta atlasi, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sanāksmē.
2. Iepirkuma komisija ir tiesīga prasīt pretendentiem sniegt papildus paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai.

**Aritmētisko kļūdu labošana**

1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija 3 (trīs) darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.

**Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana**

1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
2. Iepirkuma procedūru var pārtraukt jebkurā no iepirkuma procedūras norises posmiem no procedūras izsludināšanas brīža līdz līguma noslēgšanas brīdim.

**Informācijas apmaiņa**

1. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
2. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai pasūtītāja mājas lapā [www.tos.lv](http://www.tos.lv) attiecībā uz iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja Pasūtītāja mājas lapā.

**Informācija par līgumu un tā noslēgšanu**

1. **Iepirkuma līguma slēgšana:**
   1. Pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu, Pasūtītājs nosūta pretendentam, kura piedāvājums atzīts par uzvarētāju, uzaicinājumu noslēgt līgumu.
   2. Desmit darba dienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā iepirkuma līgums vai tā grozījumi, pasūtītājs savā pircēja profilā ievieto attiecīgi iepirkuma līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Iepirkuma līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams pircēja profilā vismaz visā iepirkuma līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 36 mēnešus pēc iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
2. Uzvarējušam pretendentam iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja uzaicinājuma par līguma noslēgšanu brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

**Citi noteikumi**

1. Visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma procedūras piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu, jāsedz pretendentam.
2. Iepirkuma procedūras nolikums sastādīts latviešu valodā. Nolikums sastāv no nolikuma teksta uz 7 lapām un 3 pielikumiem, kas ir šī Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums iepirkuma procedūrai uz 1 lpp.;

Pielikums Nr. 2 – Tehniskā specifikācija uz 2 lpp.;

Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājuma forma uz 3 lpp.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja I. Rantiņa

**Pielikums Nr. 1**

Iepirkuma procedūra

**„ Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”**

Iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP

**PIETEIKUMS iepirkuma procedūrai**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: | |  | | |
| **Reģistrācijas Nr.** | | |  | |
| **Amatpersona**: |  | | |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, )*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:** piesakās piedalīties iepirkuma procedūrā **„ Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”,*** reģistrācijas Nr. 40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005, un apliecinām, ka:

1. ka pretendenta saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta;
2. ka visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
3. ka esam iepazinušies un piekrītam pievienotā iepirkuma līguma projektam un esam gatavi līguma tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu ar Pasūtītāju saskaņā ar pievienotā Līguma projekta tekstu.
4. (pretendenta nosaukums) atbilst \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (mazā vai vidējā uzņēmuma[[1]](#footnote-1)) kritērijiem.

**Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, ierobežotas pieejamības vai konfidenciālo informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lappusē.**

Paraksts:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uzņēmuma adrese** |  | | |
| Telefons, fakss,  e-pasta adrese: | | |  | |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: | |  | |

2018.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Pielikums Nr. 2**

Iepirkuma procedūras

**„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Iepirkuma priekšmets: Tvaika sterilizācijas un instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtu rekvalifikācija atbilstoši LVS EN ISO 285; LVS EN ISO 13485; LVS EN ISO 17665; LVS EN ISO 15882; LVS EN ISO 15883 standartu prasībām.

Iepirkuma mērķis: Sterilizācijas procesa kvalitātes nodrošināšana.

Veicamie darbi:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N.p.k. | Iekārta un pārbaudāmās programmas | Veicamo darbu saraksts |
| 1 | **Kombinētais tvaika un formaldehīda sterilizators Belimed MST-V FO-Kombi 6-6-9 VS2 – 1 gab**  Ar sekojošām programmām:   * Instrumenti 134C * Tekstilijas 134C * Gumija 121C * Smagie instrumenti 134C * Formaldehīds 60C | PQ:   * kravas standartkonfigurācijas izveide ciklam ar reālu ielādi; * iekārtas termometrijas tests un aukstā punkta noteikšana ciklā ar reālu ielādi (katrai sterilizācijas programmai); * tvaika penetrācijas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana;   Inokulācijas tests un BI (bioloģisko indikatoru) rutīnas lietošanas standarptocedūras noteikšana |
| 2 | **Tvaika sterilizatori Belimed MST-V 6-6-12 VS2 - 2gab**  Ar sekojošām programmām:   * Instrumenti 134C * Tekstilijas 134C * Gumija 121C * Smagie instrumenti 134C | PQ:   * kravas standartkonfigurācijas izveide ciklam ar reālu ielādi; * iekārtas termometrijas tests un aukstā punkta noteikšana ciklā ar reālu ielādi (katrai sterilizācijas programmai); * tvaika penetrācijas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana;   Inokulācijas tests un BI (bioloģisko indikatoru) rutīnas lietošanas standarptocedūras noteikšana |
| 3 | **Tvaika sterilizators Vapofix MST-V 3-3-9 VS1 – 1gab.**  Ar sekojošām programmām:   * Instrumenti 134C * Tekstilijas 134C * Gumija 121C * Express (jeb Flash) 134C | PQ:   * kravas standartkonfigurācijas izveide ciklam ar reālu ielādi; * iekārtas termometrijas tests un aukstā punkta noteikšana ciklā ar reālu ielādi (katrai sterilizācijas programmai); * tvaika penetrācijas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana;   Inokulācijas tests un BI (bioloģisko indikatoru) rutīnas lietošanas standarptocedūras noteikšana |
| 4 | **Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas WD290 – 2gab.**  Ar sekojošām programmām:  Instrumentu pamatprogramma   * Instrumentu bez eļļošanas * Instrumentu enzimātiskā * Konteineru enzimātiskā * Caurulītes * Dezinfekcija nod. * Skalošana * Mazā skalošana * Žāvēšana 120 * Žāvēšana 80 * Pašdezinfekcija | PQ:   * kravas standartkonfigurācijas izveide ciklam ar reālu ielādi; * iekārtas termometrijas tests un aukstā punkta noteikšana ciklā ar reālu ielādi (katrai mazgāšanas - dezinfekcijas programmai); * mazgāšanas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana;   dezinfekcijas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana |
| 5 | **Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas WD150 – 1gab.**  Ar sekojošām programmām:   * Instrumentu parastā * Instrumentu intensīvā * Nodaļu instrumenti * Skalošana mazā * Žāvēšana * Apavu | PQ:   * kravas standartkonfigurācijas izveide ciklam ar reālu ielādi; * iekārtas termometrijas tests un aukstā punkta noteikšana ciklā ar reālu ielādi (katrai mazgāšanas - dezinfekcijas programmai); * mazgāšanas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana;   dezinfekcijas spēju un atbilstošu rutīnas testa līdzekļu noteikšana |

Centralizētās sterilizācijas un sterilo

materiālu apgādes nodaļas vadītāja,

Iepirkuma komisijas locekle Inga Buša

**Pielikums Nr. 3**

Iepirkuma procedūras

**„Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu rekvalifikācija”**

Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP

**Finanšu piedāvājuma forma**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pretendents |  |  |  |  |  |
| **Nosaukums** | | **Reģistrācijas nr.** | | **Adrese** | |
|  | |  | |  | |

piedāvā sniegt iepirkuma “Centralizētās sterilizācijas un sterilo materiālu apgādes nodaļas iekārtu revalidācija” iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/9MP nolikuma un tā Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošus pakalpojumus par šādām cenām:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **PQ (Performance qualification)** | | **Kopā par iekārtu EUR (bez PVN)** |
| **TVAIKA STERILIZATORI** | | | *1.gadā* | *2.gadā* | *par abiem gadiem* |
| **1** | **Belimed MST-V FO-Kombi 6-6-9 VS2** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumenti 134°C | |  |  |  |
|  | 2) Tekstilijas 134°C | |  |  |  |
|  | 3) Gumija 121°C | |  |  |  |
|  | 4) Smagie instrumenti 134°C | |  |  |  |
|  | 5) Formaldehīds 60°C | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **2** | **Belimed MST-V 6-6-12 VS2 (Nr.1)** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumenti 134°C |  |  |  |  |
|  | 2) Tekstilijas 134°C |  |  |  |  |
|  | 3) Gumija 121°C | |  |  |  |
|  | 4) Smagie instrumenti 134°C |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **3** | **Belimed MST-V 6-6-12 VS2 (Nr.2)** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumenti 134°C |  |  |  |  |
|  | 2) Tekstilijas 134°C |  |  |  |  |
|  | 3) Gumija 121°C | |  |  |  |
|  | 4) Smagie instrumenti 134°C |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **4** | **Tvaika sterilizators Vapofix MST-V 3-3-9 VS1** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumenti 134°C |  |  |  |  |
|  | 2) Tekstilijas 134°C |  |  |  |  |
|  | 3) Gumija 121°C | |  |  |  |
|  | 4) Express (jeb Flash) 134°C |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **INSTRUMENTU MAZGĀŠANAS UN DEZINFEKCIJAS IEKĀRTAS** | | | *1.gadā* | *2.gadā* | *par abiem gadiem* |
| **1** | **Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta WD290 (Nr.1)** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumentu pamatprogramma |  |  |  |  |
|  | 2) Instrumentu enzimātiskā |  |  |  |  |
|  | 3) Konteineru enzimātiskā |  |  |  |  |
|  | 4) Caurulītes | |  |  |  |
|  | 5) Dezinfekcija nod. |  |  |  |  |
|  | 6) Skalošana | |  |  |  |
|  | 7) Mazā skalošana | |  |  |  |
|  | 8) Žāvēšana 120°C | |  |  |  |
|  | 9) Žāvēšana 80°C | |  |  |  |
|  | 10) Pašdezinfekcija |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **2** | **Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta WD290 (Nr.2)** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumentu pamatprogramma |  |  |  |  |
|  | 2) Instrumentu enzimātiskā |  |  |  |  |
|  | 3) Konteineru enzimātiskā |  |  |  |  |
|  | 4) Caurulītes | |  |  |  |
|  | 5) Dezinfekcija nod. |  |  |  |  |
|  | 6) Skalošana | |  |  |  |
|  | 7) Mazā skalošana | |  |  |  |
|  | 8) Žāvēšana 120°C | |  |  |  |
|  | 9) Žāvēšana 80°C | |  |  |  |
|  | 10) Pašdezinfekcija |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| **3** | **Instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārta WD150** | |  |  |  |
| Progr.: | 1) Instrumentu parastā |  |  |  |  |
|  | 2) Instrumentu intensīvā |  |  |  |  |
|  | 3) Nodaļu instrumenti |  |  |  |  |
|  | 4) Skalošana mazā |  |  |  |  |
|  | 5) Žāvēšana | |  |  |  |
|  | 6) Apavu | |  |  |  |
| **KOPĀ par VISU (2 gados) bez PVN:** | | | | |  |
| **PVN** | | | | |  |
| **Izlīdzinātais mēneša maksājums (summa/24 mēneši) bez PVN:** | | | | |  |
| **PVN** | | | | |  |
| **Izlīdzinātais mēneša maksājums (summa/24 mēneši) ar PVN:** | | | | |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

***Finanšu piedāvājums jāiesniedz arī elektroniskā formā – CD-R diskā vai citā datu nesējā***

1. <https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf> [↑](#footnote-ref-1)