## specifikacija
Pielikums Nr. 2
Iepirkuma procedūras „Spēka instrumentu komplekta piegāde operāciju vajadzībām” Identifikācijas Nr. VSIA TOS 2018/15MP
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKĀ – FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA
Iepirkuma priekšmets: Spēka instrumentu komplekta iegāde, traumatoloģijas operāciju lielo kaulu osteosintēzei.
Iepirkuma mērķis: Traumatoloģijas operāciju lielo kaulu osteosintēzes operāciju nodrošināšana.
Pozīcijas nr. | Specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums | Daudzums | Vienas vienības cena bez PVN | Kopējā summa bez PVN
1. | Spēka instruments - urbis/ frēze pistoles formas |  | 1
Bezvada ar akumulātoru darbināms pistoles formas motors. Mainot attiecīgos uzgaļus pieejamas urbšanas vai frēzēšanas iespējas, ir ātruma regulēšanas trigeris. Jauda 250 W pistoles svars: 1200 (±50) g. Elektronika neatrodas pistolē, bet ir integrēta akumulatorā. NiMH akumulators nesterilizējams, ievietojams rokturī, kas hermētiski noslēdzas ar vāku. Materiāls: Titāns + plastika.
2. | Nesterilas baterijas ielicējs |  | 2
Materiāls, plastmasa, streilizējams.
3. | Urbja adapteris/ mazā AO patrona |  | 1
0-1000 apgriezieni minūtē
4. | Urbija adapteris/ trīsžokļu patrona/ Jacobs patrona līdz 0.5- 7.5 (±0,1)mm diametrā/ ar atslēgu |  | 1
0-1000 apgriezieni minūtē
5. | Kiršnera stiepļu vadītājs - 0.5 - 4.0 (±0,1)mm diametrā |  | 1
0-1000 apgriezeieni minūtē
6. | Rīmēšanas adapteris/ patrona ar AO lielo pieeju |  | 1
0-250 apgriezieni minūtē
7. | Urbja adapteris/ Zimmer/Hudson patrona |  | 1
0-1000 apgriezieni minūtē
8. | Urbja adapteris/ Synthes RTG urbja uzgalim 511.300 |  | 1
0-900 apgriezieni minūtē
9. | Sagitālā zāģa uzgalis |  | 1
10. | Zāģa asmenis |  | 25
Garums 35mm/ platums 10mm/ biezums 0.5 (±0,1) mm/0.8(±0,1)mm
11. | Zāģa asmenis |  | 30
Garums 50mm/ platums 20mm/ biezums 0.7(±0,1)mm/0.9(±0,1)mm
12. | Zāģa asmenis |  | 25
Garums 35mm/ platums 20mm/ biezums 0.5(±0,1)mm/0.8(±0,1)mm
13. | Baterija / akumulators |  | 4
NiMH akumulators 9.6 V; 1.95 Ah , nav jāsterilizē, ievietojams rokturī, kas hermētiski slēdzas ar sterīlu vāku. Svars 400(±0,50)g.
14. | Lādētājs |  | 1
Bateriju uzlādēšanas ierīce ar vismaz četrām ligzdām. Uz priekšējā paneļa lādēšanas indikātors, kas norāda uz akumulatora tehnisko stāvokli un uzlādi. Vienlaicīgi var uzlādēt ne mazāk kā četras baterijas.
| Finanšu piedāvājuma kopējā cena bez PVN |  |  |  | 0
Vispārīgās prasības:
1. | Pretendentam jāiesniedz atbilstības deklarācijas par visu pretendenta piedāvāto instrumentu atbilstību Eiropas Padomes Direktīvai 93/42/EEK par medicīnas ierīcēm.
2. | Uz katra instrumenta jābūt iegravētam ražotāja logo un atsauces numuram, pēc kura to var atrast izgatavotāja katalogā, kā arī individuālajam vai LOT numuram.
3. | Pretendentam, lai apliecinātu atbilstību tehniskās specifikācijas vispārīgajām prasībām, jāiesniedz nepieciešamo dokumentu kopijas, kas apliecina piedāvāto instrumentu atbilstību vispārīgo prasību 1. un 2.punkta prasībām.
Papildus nosacījumi:
1. | Vienlaicīgi ar tehnisko piedāvājumu Pretendentam jāiesniedz ražotājfirmas katalogs vai arī elektroniskā adrese, kur ir iespējams aplūkot konkrēto instrumentu. Katrs prasītais preces parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa), vai ar iepirkuma komisijai adresētu ražotāja apliecinājuma vēstules oriģinālu par parametra atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām.
2. | Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu no pieprasījuma nosūtīšanas dienas ir jāiesniedz instruments, lai būtu iespējams pārliecināties par tā atbilstību tehniskajā specifikācijā minētajām prasībām.
APLIECINĀM, KA 1) preču garantijas laiks vismaz 12 (divpadsmit) mēneši. 2) precēm tiek nodrošināta garantijas apkope. 3) ierīces motora (1.pozīcija) remonta vai apkopes gadījumā Pasūtītājam tiks izsniegta atbilstoša ierīce darbu veikšanai uz visu slimnīcas ierīces remonta laiku. 4) piegādājot Nolikumā minētās preces nodrošināsim instrumentu kopšanas un sterilizācijas instrukcijas un Pasūtītāja darbinieku apmācību un katrai precei tiks pievienota preces atbilstības deklarācijas kopija. 5) finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar attiecīgā līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi un apkalpošanu, speciālistu darba apmaksu un apmācību, pakalpojuma izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, komandējumiem, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, tai skaitā, bet ne tikai apdrošināšana, transports, darba aizsardzība un organizācija, mērinstrumentu, palīgierīču un mehānismu nomas vai ekspluatācijas izmaksas, administratīvie izdevumi (kopēšana, dokumentu sagatavošana utml.).
6) preces piegādāsim ____ (______________) kalendāro dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
2018. gada ___._____________ ___________________________________________________________________________ (uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums