Pielikums Nr. 1

**Atklāta konkursa „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”,**

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K

### PIETEIKUMS Atklātam konkursam

|  |  |
| --- | --- |
| **Uzņēmuma nosaukums**: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Reģistrācijas Nr., datums**: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., datums**: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Amatpersona**: |  |

*(amatpersonas ieņemamais amats, vārds, uzvārds)*

**Ar šī pieteikuma iesniegšanu:**

1. piesakās piedalīties atklātā konkursā **„Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”** (iepirkuma identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K), ko rīko Pasūtītājs – valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”, reģistrācijas nr.40003410729, juridiskā adrese Duntes iela 22, Rīga, LV-1005;
2. apņemas ievērot atklāta konkursa nolikumā par iepirkumu izvirzītās prasības;
3. apliecina, ka visas par viņu un Piedāvājumu sniegtās ziņas ir patiesas;
4. apliecina, ka pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
5. apliecina, ka trīs gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi;
6. apliecina, ka 18 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu vai citas kompetentas institūcijas spēkā stājušos lēmumu, kas kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, nav atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšanu bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;
7. apliecina, ka 12 mēnešu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;
8. apliecina, ka tam nav pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai nav konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidē;
9. apliecina, ka tam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;
10. apņemas slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus.

Paraksts\*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis)*

Z.v.

**Uzņēmuma adrese**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Telefons, fakss, e-pasta adrese: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: |  |

|  |
| --- |
| Piedāvājuma iesniegšanai, pārstāvniecībai konkursā, līguma noslēgšanai pilnvarotā persona: |

|  |
| --- |
|  |

*(ieņemamais amats, vārds, uzvārds)*

2013.gada \_\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

***\*Pieteikums ir jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu vai apliecinātu kopiju). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.***

**Pielikums Nr.2**

Atklāta konkursa „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**Iepirkuma mērķis –** nodrošināt ārstēšanas procesu ar adekvātu gūžas locītavas endoprotēzes sistēmu īpaši sarežģītu endoprotēzes revīziju ar plašiem kaulu defektiem gadījumos, atjaunojot gūžas locītavas un apakšējās ekstremitātes funkcijas.

**Iepirkuma priekšmeta I daļa**

**Distālas fiksācijas bezcementa modulāra femorālā komponente ar šķērsfiksāciju**

* 1. **Forma un fiksācija:** Modulāra – sastāv no diviem elementiem:
     1. **proksimālā daļa ar kakliņu:**
        1. iespējams mainīt proksimālas daļas pozīciju uz distālās daļas ne mazāk kā 30° amplitūdā;
        2. Kakliņa konuss 12/14;
        3. Divi dizaina varianti – cilindriska forma un konusa forma labākam atbalstam uz kaula;
        4. kakliņa-diafīzes (CCD) leņķis 135 ° (+/- 5 °).
     2. **distālā daļa:**
        1. izliekta dizaina, lai precīzāk atbilstu izliektai augšstilba kaula diafīzes formai un taisna dizaina;
        2. koniska forma ar antirotācijas rievām;
        3. nepieciešamības gadījumos iespējams distālo daļu fiksēt ar šķērsskrūvēm – ne mazāk kā 2 atveres statiskai fiksācijai.
     3. **Materiāls:** Titāna sakausējums ar raupjo virsmas apstrādi.
  2. **Izmēri:**
     1. Distālā daļa – ne mazāk kā 3 garumi (150 – 200 – 250 mm +/- 10 mm) un ne mazāk kā 7 diametri (sākot no 14 mm ar soli 2 mm).
     2. Proksimālā daļa - ne mazāk kā 6 garumi no 50 līdz 110 mm (+/- 5 mm)
  3. **Instrumenti:** Nepieciešams bezmaksas **viens** instrumentu komplekts komponentes implantācijai un izņemšanai ar proves komponentēm.
  4. **Nepieciešamais daudzums:**
     1. Distālā daļa - 30 gab.
     2. Proksimālā daļa - 30 gab.
     3. Distālās šķērsskrūves – 10 gab.

**Iepirkuma priekšmeta II daļa**

**II daļas 1. pozīcija Trabekulāra metāla acetabulum augumenti**

* 1. **Materiāls:** Tantāla sakausējums ar izteikti porainu struktūru.
  2. **Forma un fiksācija:**
  3. mediāla defekta segšanai;
  4. acetabulum jumta defekta segšanai;
  5. acetabulum malas defektu segšanai;
  6. fiksējas kaulā ieķīlējot un pieskrūvējot ar skrūvju;
  7. iespējams papildus modulēt formu ar oscilējošo zāģi.
  8. **Nepieciešamais daudzums:**
     1. Trabekulāra metāla augmenti pusmēneša formas dažādi izmēri – 20 gab.
     2. Trabekulāra metāla augmenti taisnas ķīlveida formas dažādi izmēri – 2 gab
     3. Trabekulāra metāla augmenti liektas ķīlveida formas dažādi izmēri – 2 gab
     4. Trabekulāra metāla augmenti kvadrātveida formas – 2 gab

**II daļas 2. pozīcija Trabekulāra metāla revīzijas acetabulārā komponente**

1. **Materiāls:** Tantāla sakausējums ar izteikti porainu struktūru;
2. **Forma un fiksācija:**
   1. Puslodes forma, sieniņa pilnībā izveidota no trabekulārā metāla;
   2. Ne mazāk kā 4 atveres papildus skrūvju fiksācijai;
   3. Fiksācija: ieķīlējot kaulā un ar skrūvju palīdzību;
   4. Ieliktnis fiksējas ar cementa palīdzību.
   5. **Nepieciešamais daudzums:**
      1. Trabekulāra metāla acetabulārā komponente – 20 gab.
      2. 6,5 mm diametra pašgriezošas fiksācijas skrūves – 40 gab
   6. **Instrumenti:** 
      1. Nepieciešams bezmaksas **viens** instrumentu komplekts revīzijas acetabulārās komponentes augmentu implantācijai un izņemšanai.

**Iepirkuma priekšmeta III daļa**

**Uzsūcošie kaula kanāla korķi**

* 1. **Nepieciešamais daudzums:** 100gb.;
  2. **pielietojuma mērķis:** kaula kanālaslēgšanai / norobežošanai pirms cementa implantācijas;
  3. **sastāvs:** sastāvdaļām jābūt ar augstu bioloģisko saderību- želatīns, glicerīns, ūdens.
  4. **uzsūkšanās termiņš:** ne vairāk kā 30 dienas;
  5. **nepieciešamie izmēri:** sākot no 8mm diametrā, ar augšupejošo soli 2mm, ne mazāk kā 7 dažādi izmēri:
     1. 8mm -3gb.
     2. 10mm – 20gb.
     3. 12mm – 20gb.
     4. 14mm - 20gb.
     5. 16mm – 25gb.
     6. 18mm – 10gb.
     7. 20mm – 2gb.
  6. **pretendentam piedāvājumā jāpiedāvā bezmaksas instrumentu komplekts (ar atbilstošiem 3.5.punktā norādītajiem izmēra trailiem) kaula kanāla korķu implantācijai - 1gb.**

**PRETENDENTAM PIE TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA JĀIESNIEDZ ŠĀDA PAPILDUS INFORMĀCIJA:**

1. Obligāti jāiesniedz tipogrāfiski drukāta **oriģināla ražotāja brošūra**, kurā norādīti visi piedāvāto gūžas locītavas endoprotēzes komponenšu parametri.
2. Katrs prasītais gūžas locītavas endoprotēzes parametrs tehniskajā piedāvājumā jāapstiprina ar atsauci uz konkrētu vietu pievienotajā brošūrā (lapaspuse, rindkopa).
3. Pretendentam rakstveidā iesniegt apliecinājumu, ka pretendents piegādās Slimnīcas operāciju nodaļai ikdienas darbam nepieciešamos instrumentu komplektus **bezmaksas** gūžas locītavas endoprotēzes implantācijai.
4. Pretendentam rakstveidā jāiesniedz apliecinājumu, ka piegādāto sterilo komponentu sterilitātes derīguma termiņš nebūs mazāks par 3 gadiem no produkta piegādes brīža;
5. Norādīt piegādes laikus (dienās) instrumentu komplektiem un gūžas locītavas endoprotēzēm vai komponentēm no iespējamā iepirkuma līguma slēgšanas brīža.

**Pielikums Nr.3**

**Atklāta konkursa „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”,**

**identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K**

**TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Daļas un pozīcijas Nr.** | **Iepirkuma priekšmeta daļas/pozīcijas nosaukums un tehniskā specifikācija** | **Nepieciešamie daudzumi 24 mēnešiem** | **Pretendenta piedāvājums atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām** | **Kataloga vai specifikācijas datu lappuses Nr. kurā fiksētas vai norādītas tehniskās specifikācijas prasības** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

**Pielikums Nr.4**

Atklāta konkursa „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K

**Finanšu piedāvājuma forma**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Daļas Nr. | Pozīcijas Nr. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums | Preces kods | Vienas vienības cena | | Vienas vienības cena ar PVN | | Vienību skaits 24 mēnešiem | Kopējā cena bez PVN | |
| Latos (LVL) | Euro (EUR) | Latos (LVL) | Euro (EUR) | Latos (LVL) | Euro (EUR) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (bez PVN) | | | | | | | | |  |  |
| Kopējā piedāvājuma cena (ar PVN) | | | | | | | | |  |  |

Uzņēmuma vadītājs (pilnvarotā persona) (paraksts)

\_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ Z.v.

(diena/mēnesis/gads)

***(Finanšu piedāvājums pretendentam ir obligāti jāiesniedz arī elektroniskā formā –***

***CD-R diskā, MS EXCEL formātā)***

**Pielikums Nr.5**

Atklāta konkursa „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”,

identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K

###### Iepirkuma līguma projekts

Rīga 2013. gada \_\_\_.\_\_\_\_\_\_.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību ***“Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”***, reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā 2004. gada 11. novembrī ar reģistrācijas Nr. 40003410729, Rīgā, Duntes iela 22 (turpmāk saukta pircējs un SLIMNĪCA), tās valdes priekšsēdētājas Anitas Vaivodes un valdes locekles Ineses Rantiņas personā, kuras darbojas pamatojoties uz Statūtiem, no vienas puses, un

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā \_\_\_. gada \_\_. \_\_\_\_\_ ar reģistrācijas Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk - pārdevējs, tās \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kurš rīkojas uz \_\_\_\_\_\_ pamata, no otras puses, abi kopā turpmāk Līdzēji, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, saskaņā ar likumu "Publisko iepirkumu likums" un atklātu konkursu „Komplicētu revīziju gūžas locītavas endoprotēzes komponentu iegāde”, identifikācijas Nr. VSIA TOS 2013/20K, noslēdza šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

# Līguma priekšmets

* 1. Līguma priekšmets ir gūžas locītavas endoprotēžu (turpmāk tekstā preCES) piegāde Slimnīcai divdesmit četriem kalendārajiem mēnešiem.
  2. PIRCĒJS pasūta un apmaksā, bet PĀRDEVĒJS piegādā medicīnas preces saskaņā ar tehnisko specifikāciju (**Pielikums Nr.1)** un finanšu piedāvājumu (**Pielikums Nr.2)**, kas ir līguma neatņemamas sastāvdaļas.
  3. PRECES tiek piegādātas daļās.
     1. Pārdevējs nodod ar pieņemšanas – nodošanas aktu (**pielikums Nr.3**) un Pircējs pieņem PRECI saskaņā ar nomenklatūru un vērtību pēc saraksta lietošanai ar **konsignācijas noteikumiem**.
     2. Pārdevēja piegādāto PREČU konsignācijas termiņš ir 24 mēneši no piegādes datuma un nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīža.
     3. Pēc abu pušu rakstveida vienošanās konsignācijas termiņu var pārskatīt, precizēt vai pagarināt.
     4. Pārdevējs ir tiesīgs atsaukt savas piegādātās PRECES līdz noteiktajam realizācijas termiņam, bet ne agrāk kā 2 mēnešus pēc to faktiskās nonākšanas Pircējam konsignācijā.
     5. Konsignācijas termiņa laikā neizlietotie implanti tiek atdoti Pārdevējam atpakaļ ar nodošanas – pieņemšanas aktu.
     6. Pārdevējam un Pircējam ir tiesības konsignācijas termiņa jebkurā brīdī pārbaudīt konsignācijā nodoto PREČU izlietojumu un uzskaiti, veicot inventarizāciju.
  4. Pārdevējs Preces nosaukumu, daudzumu un vērtību katru reizi fiksē preču pavadzīmē - rēķinā.
  5. PĀRDEVĒJS atbild par piegādātās preces kvalitāti un sedz PIRCĒJAm visus pierādītos ar preces neatbilstību kvalitātei saistītos zaudējumus.
  6. PRECEI jābūt iepakotai tarā, kas atbilst ražotāja valsts standartiem vai tehnisko noteikumu prasībām, un kas nodrošina nemainīgu preces kvalitāti tās pārvadāšanas un uzglabāšanas laikā.

# Pasūtījumu veikšana

* 1. Par konsignācijā nodotās PRECES izlietojumu tiek sastādīts norakstīšanas akts divos eksemplāros, kuru paraksta materiāli atbildīgā persona ķirurģisko operāciju bloka operāciju māsa un operējošais ķirurgs. Par šo aktu 24 stundu laikā tiek informēts Pārdevējs, nosūtot tam pa faksu norakstīšanas akta kopiju (oriģinālu pa pastu). Pārdevējs, balstoties uz šo aktu, izraksta PREČU pavadzīmi – rēķinu par izlietoto priekšmetu, kuru nodod Pircējam apmaksai.
  2. Gūžas locītavas endoprotēžu komponentu pasūtījumu konsignācijas komplekta papildināšanai veic Slimnīcas pilnvarotā persona implantu noliktavas pārzine, informējot PĀRDEVĒJU par nepieciešamo PRECES daudzumu pa telefonu \_\_\_\_\_\_\_\_\_.
  3. Pārdevējs izlietoto konsignācijas komplekta priekšmetu (PRECI) piegādā Pircējam \_\_ (\_\_\_\_\_\_) darba dienu laikā.

# Līguma summa un samaksas kārtība

* 1. Kopējā līguma summa ir Ls\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_lati \_\_\_ santīmi) bez PVN. Pievienotās vērtības nodoklis nav Līguma priekšmeta daļa, tas tiek maksāts atbilstoši attiecīgajā maksāšanas brīdī normatīvajos aktos noteiktajam.
  2. Cenas tiek noteiktas LVL (latos), saskaņā ar Finanšu piedāvājuma un tiek norādītas Līguma pielikumā Nr. \_\_.
  3. Mainoties valstī valūtai no latiem uz euro, atbilstošās izmaiņas līgumā tiek veiktas saskaņā ar 01.03.2013.*Euro ieviešanas kārtības likuma* nosacījumiem, bez papildus saskaņošanas.
  4. Preces cenā ir iekļauti transportēšanas izdevumi, nodokļi, kā arī citi izdevumi, kas rodas PĀRDEVĒJAm sakarā ar Preces ievešanu Latvijas Republikā un tās piegādi PIRCĒJAm.
  5. Visi papildus izdevumi, kuri var rasties PĀRDEVĒJAm, saskaņā ar šo Līgumu, iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar PIRCĒJU. Gadījumā, ja papildus izdevumi netika iepriekš rakstiski saskaņoti ar PIRCĒJU, tie PĀRDEVĒJAm netiek atlīdzināti.
  6. PIRCĒJS apmaksā preci, veicot pēcapmaksu **60 (sešdesmit)** dienu laikā no preces piegādes brīža, pēc preču rēķina iesniegšanas.
  7. Par preces apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PIRCĒJS ir pārskaitījis naudu uz PĀRDEVĒJA bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

# Līguma izpildes termiņš, vieta un nosacījumi

* 1. Līgums stājas spēkā ar 2013. gada \_\_. \_\_\_\_\_ un tiek noslēgts uz 24 mēnešiem, un darbojas līdz līgumslēdzējpuses pilnībā izpildījušas savas saistības.
  2. Līdzēji vienojas, ka Līgumā kopējā summa var mainīties un PIRCĒJS var iepirkt PREces par atklāta konkursa cenām līdz 10% vairāk vai mazāk no 3.1.punktā noteiktas summas, ja radusies situācija, ko PIRCĒJS iepriekš nevarēja paredzēt (neplānots pacientu skaita pieaugums vai samazinājums, dabas katastrofas, citi ārkārtas apstākļi) un PĀRDEVĒJAm pretenziju par šādām izmaiņām nebūs. Šādas Līguma kopējās summas izmaiņas **Līdzēji veic parakstot attiecīgu vienošanās protokolu**.
  3. Puses vienojas, ka līguma darbības laikā vienu reizi gadā, bet ne ātrāk, kā pēc 12 mēnešiem, var tikt pārskatītas šī līguma pielikumā Nr.\_\_ norādītās gūžas locītavu endoprotēžu cenas, ja tās ir pamatotas ar objektīviem apstākļiem.
  4. Prece uzskatāma nodota PIRCĒJAm no preču pavadzīmes rēķina iesniegšanas dienas. Preču rēķinu no PIRCĒJA puses paraksta PIRCĒJA pilnvarotā persona.
  5. Saņemot pasūtījumu, PIRCĒJA pilnvarotā persona pārbauda piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un PREČU rēķinam, kā arī izdara atzīmi uz rēķina par preču pieņemšanu.
  6. Ja PIRCĒJS kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt rēķinu par saņemto preci, viņa pienākums ir rakstiski informēt PĀRDEVĒJU par atteikuma iemesliem **5 (piecu) darba dienu** laikā no preču rēķina saņemšanas dienas.
  7. **PIRCĒJA pretenzijas par preces daudzumu**:
     1. ja, pieņemot preci, PIRCĒJS atklāj iztrūkumu, bojājumu vai cita veida neatbilstību Līguma nosacījumiem un preču rēķiniem, PIRCĒJS par iztrūkumu vai neatbilstības faktu **5 (piecu) darba dienu** laikā noformē un nosūta PĀRDEVĒJAm attiecīgu aktu;
     2. PĀRDEVĒJS **5 (piecu) darba dienu** laikā pēc PIRCĒJA pretenzijas saņemšanas dienas aizvieto bojātās vai neatbilstošās preces ar jaunām precēm uz sava rēķina.
     3. PĀRDEVĒJS ir atbildīgs par visiem transporta un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar bojāto vai sajaukto izstrādājumu atpakaļ atgriešanu, kas rodas PĀRDEVĒJA valstī, tranzītvalstī vai PIRCĒJA valsts teritorijā.

1. **Preces kvalitāte**
   1. PĀRDEVĒJs apņemas piegādāt līgumā minēto preci jaunu un nelietotu, pienācīgā kvalitātē un atbilstošā iepakojumā.
   2. PĀRDEVĒJs garantē preču kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības laikā, ko noteicis Preču ražotājs.
   3. Piegādāto sterilo komponentu sterilitātes derīguma termiņš nav mazāks par 3 gadiem no produkta piegādes brīža.

# Līguma grozīšanas kārtība un kārtība, kādā pieļaujama atkāpšanās no līguma

* 1. PIRCĒJAm ir tiesības nekavējoties pārtraukt Līgumu bez līgumsodiem un sankcijām:
     1. ja ir notikusi PĀRDEVĒJA labprātīga vai piespiedu likvidācija;
     2. ja pret PĀRDEVĒJU ir uzsākta maksātnespējas vai bankrota procedūra, vai tā darbībā ir apturēta.
     3. ja Pārdevējs izplata nereģistrētas gūžas locītavas endoprotēzes, vai arī nav likumā noteiktajā kārtībā saņēmis endoprotēzes ievešanas un izplatīšanas atļauju.
  2. PĀRDEVĒJAm ir tiesības pārtraukt Līgumu bez līgumsodiem un sankcijām, savlaicīgi paziņojot par to PIRCĒJAm, ja PIRCĒJS pēc atkārtotiem rakstveida atgādinājumiem pastāvīgi nepilda savas saistības.
  3. Līguma pārtraukšanas gadījumā PIRCĒJS samaksā PĀRDEVĒJAm par faktiski izlietotajām gūžas locītavas endoprotēzēm, neizmantotos gūžas locītavas endoprotēžu komponentus ar pieņemšanas un nodošanas aktu PIRCĒJS nodod PĀRDEVĒJAm atpakaļ.

# Līdzēju atbildība par līguma nepildīšanu

* 1. Līgums stājas spēkā no Līdzēju parakstīšanas brīža un darbojas līdz saistību pilnīgai izpildei, ievērojot Līguma nosacījumus.
  2. Par preces nesavlaicīgu piegādi tiek noteikta **kavējuma nauda 0,1% apmērā** no laikā nepiegādātās preces vērtības par katru nokavēto piegādes dienu.
  3. Par piegādātās preces nesavlaicīgu apmaksu tiek noteikta **kavējuma nauda 0,1% apmērā** par katru maksājuma dienu.
  4. Kavējuma naudas samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līguma izpildes.
  5. Ja kāda no pusēm nepilda vai nepienācīgi pilda šī Līguma noteikumus, otrai pusei ir tiesības pārtraukt šī Līguma darbību, **vienu mēnesi** iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai pusei, kā arī ir tiesīga piedzīt no vainīgās puses zaudējumus, kuri radušies no šī Līguma neizpildes.

1. **Nepārvarama vara**
   1. Ja kāda no Pusēm uzskata, ka tās saistību izpildi ietekmē nepārvarama vara, tai nekavējoties par to rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, sniedzot nepieciešamās ziņas un kompetento iestāžu izsniegtus pieradījumus.
   2. Abas līgumslēdzējas puses nav atbildīgas par šajā līgumā noteikto saistību neizpildi vai daļēju izpildi, gadījumā, ja tas ir noticis neparedzamas varas ietekmē, kurus puses nevarēja paredzēt, novērst, ietekmēt un par kuru rašanos nenes atbildību, piemēram, normatīvo aktu izmaiņas, ugunsgrēks, dabas katastrofas, masu nekārtības, banku bankroti vai citi gadījumi. Puse, kas iepriekšminēto apstākļu dēļ nespēj pildīt savus pienākumus informē otru pusi par šiem apstākļiem **5 darba dienu** laikā pēc apstākļu iestāšanās un norāda konkrētos apstākļus.
   3. Ja nepārvaramās varas apstākļi darbojas ilgāk kā 6 mēnešus, katrai līgumslēdzējai pusei ir tiesības lauzt līgumu, paziņojot par to otrai līgumslēdzējai pusei 30 dienas iepriekš.
   4. Līgumslēdzējas puses 7.2.punktā minētajos gadījumos vienojas par saistību izpildes termiņa pagarināšanu vai citu nosacījumu maiņu, kamēr darbojas šie apstākļi un to sekas.
2. **Pārējie nosacījumi**
   1. Līgumā vai tā pielikumos ietvertie nosacījumi var tikt grozīti vai papildināti tikai abiem līdzējiem, vai to pilnvarotiem pārstāvjiem parakstot papildus vienošanās protokolu. Līdzēju (puses) saziņa sakarā ar šī Līguma izpildi notiek rakstveidā.
   2. Par jautājumiem, kuri nav atrunāti šajā Līgumā, Līdzēji (puses) vadās, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem.
   3. Līdzēju (pušu) domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta tikai rakstiski. Gadījumā, ja Līdzēji (puses) nevienojas, tad strīdu nodod izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
   4. Ja Līguma darbības laikā notiek Līdzēju (pušu) reorganizācija vai likvidācija, tā tiesības un pienākumus realizē tiesību un saistību pārņēmējs.
   5. PĀRDEVĒJS nenodod Līguma saistību izpildi trešajai personai bez PIRCĒJA iepriekšējas piekrišanas.
   6. Pilnvarotās personas šī Līguma saistību izpildīšanā:
      1. No PIRCĒJA puses: implantu noliktavas pārzine \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tālr.\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_
      2. No PĀRDEVĒJA puses: \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ tālr.\_\_\_\_\_\_\_, fakss \_\_\_\_\_\_\_\_
   7. Juridiskas puses vai bankas rekvizītu maiņas gadījuma, Līdzēju pienākums ir **7 (septiņu)** darba dienu laikā paziņot par to otram Līdzējam.
   8. Līgums sastādīts latviešu valodā divos eksemplāros uz \_\_\_ lapām. Līgums sastāv no līguma teksta uz \_\_\_ lapām un trīs pielikumiem uz \_\_\_ lapām, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
   9. Līguma viens eksemplārs atrodas pie PIRCĒJA, bet otrs pie PĀRDEVĒJA, un abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
3. **LĪDZĒJU PARAKSTI UN JURIDISKĀS ADRESES**

|  |  |
| --- | --- |
| Pircējs:  Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca”  Reģ. Nr. 40003410729  Duntes iela 22, Rīga, LV-1005  „Swedbank” AS  Konta Nr. LV92HABA0551009437916  Kods: HABALV22  Tālrunis 67399300, fakss 67392348 | Pārdevējs: |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Z.v  Valdes priekšsēdētāja Anita Vaivode  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Valdes loceklis Inese Rantiņa | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Z.v |